## bantonghop
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
DANH MỤC THIẾT BỊ CỦA ĐƠN VỊ THEO TỪNG ĐỢT
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ DO ADB TÀI TRỢ
Số | Tên Thiết Bị | Đ.Vị | S.Lg | Ước giá | T.Tiền | Ước giá | T.Tiền | Đơn vị đc
TT |  |  |  | USD | USD | vndx1000 | vndx1000 | trang bị
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT I
| Tổng cộng vay CT đợt I |  |  |  | 500000 |  | 10500000
I | Thiết Bị thí nghiệm |  |  |  | 401000 |  | 8421000
1 | Hệ thống sắc ký khối phổ GCMS | hệ thống | 1 | 180000 | 180000 | 3780000 | 3780000 | BM.Dược Liệu
2 | Hệ thống chiết siêu tới hạn và tạo hạt | hệ thống | 1 | 165000 | 165000 | 3465000 | 3465000 | BM.CN dược
3 | Máy lọc nước siêu sạch | chiếc | 1 | 9000 | 9000 | 189000 | 189000 | BM. Bào chế
4 | Máy quang phổ huỳnh quang | chiếc | 1 | 38000 | 38000 | 798000 | 798000 | BM.Phân tích
5 | Buồng pha chế vô khuẩn Class 2 | chiếc | 1 | 7000 | 7000 | 147000 | 147000 | BM.Bào chế
6 | Bộ lọc mẫu phân tích 1 lít | bộ | 1 | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | BM.Phân tích
II | Thiết bị giảng dạy |  |  |  | 65775 |  | 1381275
7 | Máy tính để bàn | chiếc | 31 | 600 | 18600 | 12600 | 390600 | Phòng CNTT
8 | Máy tính xách tay | chiếc | 10 | 1000 | 10000 | 21000 | 210000 | Phòng CNTT
9 | Máy chiếu | chiếc | 15 | 1700 | 25500 | 35700 | 535500 | Phòng CNTT
10 | Máy quét chuyên dụng số hóa | chiếc | 1 | 11675 | 11675 | 245175 | 245175 | Phòng CNTT
III | Thiết bị thư viện |  |  |  | 8925 |  | 187425
11 | Máy quét ảnh màu chuyên dụng | chiếc | 1 | 500 | 500 | 10500 | 10500 | Thư viện
12 | Máy in mạng | chiếc | 1 | 1400 | 1400 | 29400 | 29400 | Thư viện
13 | Máy in màu | chiếc | 1 | 425 | 425 | 8925 | 8925 | Thư viện
14 | Camera giám sát | chiếc | 8 | 650 | 5200 | 13650 | 109200 | Thư viện
15 | Đầu ghi hình camera giám sát, kỹ thuật số | chiếc | 1 | 800 | 800 | 16800 | 16800 | Thư viện
16 | Màn hình LCD 32 inch | chiếc | 1 | 600 | 600 | 12600 | 12600 | Thư viện
IV | Thiết bị văn phòng và đầu tư khác |  |  |  | 24300 |  | 510300
17 | Máy tính để bàn | chiếc | 13 | 600 | 7800 | 12600 | 163800 | Các đơn vị, bộ môn
18 | Máy tính xách tay | chiếc | 12 | 1000 | 12000 | 21000 | 252000 | Các đơn vị, bộ môn
19 | Máy in laser | chiếc | 9 | 500 | 4500 | 10500 | 94500 | Các đơn vị, bộ môn
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT II
| Tổng cộng vay CT đợt II |  |  |  | 500000 |  | 10500000
I | Thiết bị phòng thí nghiệm |  |  |  | 408600 |  | 8580600
1 | Máy đùn | chiếc | 1 | 75000 | 75000 | 1575000 | 1575000 | Viện CNDP
2 | Máy vo tạo Pellet | chiếc | 1 | 79000 | 79000 | 1659000 | 1659000 | Viện CNDP
3 | Máy đo áp suất thẩm thấu | chiếc | 1 | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Vật lý- Hóa lý
4 | MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ AAS | chiếc | 1 | 130000 | 130000 | 2730000 | 2730000 | BM.Phân tích
5 | Máy dập viên 2 lớp quy mô PTN và các loại chày cối | chiếc | 1 | 55000 | 55000 | 1155000 | 1155000 | Viện CNDP
6 | Máy dập viên quay tròn quy mô PTN và các loại chày cối | chiếc | 1 | 35000 | 35000 | 735000 | 735000 | Viện CNDP
7 | BƠM TIÊM THẨM TÍCH MICRO (microdialysis pump) | chiếc | 1 | 9600 | 9600 | 201600 | 201600 | Viện CNDP
8 | MÁY PHẪU THUẬT 3 CHIỀU TRÊN ĐỘNG VẬT – Stereotaxic surgery in rodents | chiếc | 1 | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Viện CNDP
II | Thiết bị giảng dạy |  |  |  | 22600 |  | 474600
6 | Máy tính để bàn | chiếc | 16 | 600 | 9600 | 12600 | 201600 | Phòng CNTT
7 | Máy tính xách tay | chiếc | 12 | 1000 | 12000 | 21000 | 252000 | Phòng CNTT
8 | Máy in laser | chiếc | 2 | 500 | 1000 | 10500 | 21000 | Phòng CNTT
III | Thiết bị thư viện |  |  |  | 52500 |  | 1102500
9 | Hệ thống cổng từ hai lối đi | bộ | 1 | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Thư viện
10 | Máy ghi và khử từ cho sách cùng tần số với cổng từ | bộ | 1 | 5500 | 5500 | 115500 | 115500 | Thư viện
11 | Dây từ cho sách và tạp chí, 2 mặt keo (1000 dây/hộp) | hộp | 10 | 2700 | 27000 | 56700 | 567000 | Thư viện
IV | Thiết bị văn phòng và đầu tư khác |  |  |  | 16300 |  | 342300
12 | Máy tính để bàn | chiếc | 8 | 600 | 4800 | 12600 | 100800 | Các đơn vị, bộ môn
13 | Máy tính xách tay | chiếc | 8 | 1000 | 8000 | 21000 | 168000 | Các đơn vị, bộ môn
14 | Máy in laser | chiếc | 7 | 500 | 3500 | 10500 | 73500 | Các đơn vị, bộ môn
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY DỰ ÁN
1 | MÁY ĐỊNH LƯỢNG ADN VÀ PROTEIN |  | 1 | 16600 | 16600 | 348600 | 348600 | BM.Dược Lực
2 | MÁY TẠO NANG MỀM ÉP KHUÔN | chiếc | 1 | 70000 | 70000 | 1470000 | 1470000 | BM Bào Chế
3 | MÁY ĐÓNG TÚI THUỐC BỘT | chiếc | 1 | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM Bào Chế
4 | MÁY BAO VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP | chiếc | 1 | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | BM Bào Chế
5 | Máy phân tích cỡ hạt | chiếc | 1 | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | BM Bào Chế
6 | MÁY SẤY/BAO TẦNG SÔI | chiếc | 1 | 130000 | 130000 | 2730000 | 2730000 | Viện CNDP
7 | TỦ LẠNH SÂU | chiếc | 2 | 13000 | 26000 | 273000 | 546000 | BM Phân Tích. Viện CNDP
8 | HỆ THỐNG LỌC KHÍ PHÒNG MÁY | chiếc | 1 | 30000 | 30000 | 630000 | 630000 | BM Phân Tích.
9 | HỆ THỐNG SẮC KÝ LỚP MỎNG TỰ ĐỘNG | hệ thống | 1 | 150000 | 150000 | 3150000 | 3150000 | BM Phân Tích.
10 | MÁY ĐO LƯU BIẾN | chiếc | 1 | 50000 | 50000 | 1050000 | 1050000 | BM Phân Tích.
11 | MÁY CHUẨN ĐỘ KARL - FISHER | chiếc | 1 | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | BM Phân tích
12 | Máy xay keo | chiếc | 1 | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Vật lý- Hóa lý
13 | MÁY ĐỒNG NHẤT HÓA ÁP SUẤT CAO | chiếc | 1 | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | Vật lý- Hóa lý
14 | KÍNH HIỂN VI VỚI ĐẦU NỐI CÓ THỂ LẮP VÓI MÁY CHỤP ẢNH , HOẶC HỆ THỐNG TV-CAMERA | chiếc | 2 | 15000 | 30000 | 315000 | 630000 | Hóa sinh, Thực Vật
15 | KÍNH HIỂN VI PHẢN XẠ TRUYỀN QUA | Bộ | 1 | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | Vật lý- Hóa lý
16 | CÂN PHÂN TÍCH ( 5 SỐ LẺ ) | chiếc | 1 | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Vật lý- Hóa lý
17 | MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI FTIR | chiếc | 1 | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | Hóa dược
18 | MÁY HỨNG PHÂN ĐOẠN | chiếc | 1 | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Hóa dược
19 | MÁY LY TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO | chiếc | 1 | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Hóa dược
20 | BUỒNG NUÔI CẤY VÔ TRÙNG | chiếc | 3 | 12000 | 36000 | 252000 | 756000 | Hóa sinh, Vi sinh ,CND
21 | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC | chiếc | 1 | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | vi sinh
22 | TỦ ẤM CO2 | chiếc | 2 | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Hóa sinh, vi sinh
23 | QUANG PHỔ KẾ | chiếc | 2 | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Hóa sinh,
24 | HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐẰNG ĐIỆN PHÂN | chiếc | 1 | 4000 | 4000 | 84000 | 84000 | Hóa sinh
25 | MÁY ĐẨY ÉP QUA MÀNG | chiếc | 1 | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Hóa sinh
26 | HỆ THỐNG TÍCH HỢP MÁY TRỘN, XÁT HẠT, SỬA HẠT CÔNG SUẤT NHỎ | hệ thống | 1 | 50000 | 50000 | 1050000 | 1050000 | BM. Công nghiệp dược
27 | MÁY TRỘN CAO TỐC | chiếc | 1 | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | BM. CND
28 | MÁY ĐÔNG KHÔ CÔNG SUẤT NHỎ | chiếc | 1 | 49500 | 49500 | 1039500 | 1039500 | BM. CND,
29 | MÁY KHUẤY TỐC ĐỘ CAO | chiếc | 1 | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | BM. CND
30 | TỦ LẠNH SÂU CỠ LỚN | chiếc | 1 | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM. CND
31 | TỦ VI KHÍ HẬU | chiếc | 1 | 40000 | 40000 | 840000 | 840000 | BM. CND
32 | HỆ THỐNG HÚT MẪU TỰ ĐỘNG | hệ thống | 1 | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM. CND
33 | TỦ ẤM | chiếc | 1 | 2700 | 2700 | 56700 | 56700 | Thực vật
34 | MÁY PHÁ VỠ TẾ BÀO BẰNG SIÊU ÂM | chiếc | 1 | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | Dược lực
35 | MÁY HÚT CHÂN KHÔNG | chiếc | 1 | 1000 | 1000 | 21000 | 21000 | Dược lực
36 | LỒNG GHI CHUYỂN HÓA | chiếc | 3 | 4000 | 12000 | 84000 | 252000 | Dược lực
37 | BƠM TIÊM TRUYỀN TỰ ĐỘNG | chiếc | 2 | 4000 | 8000 | 84000 | 168000 | Dược lực
38 | MÁY LẮC Ủ | chiếc | 1 | 3000 | 3000 | 63000 | 63000 | Dược lực
39 | LỒNG GHI HOẠT ĐỘNG TỰ NHIÊN | chiếc | 1 | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Dược lực
40 | ISOMETRIC FORCE TRANDUCERS | chiếc | 1 | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Dược lực
41 | LÔNG GHI PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN | chiếc | 1 | 35000 | 35000 | 735000 | 735000 | Dược lực
42 | MÁY ĐO ĐIỆN THẾ MÀNG | chiếc | 1 | 1200 | 1200 | 25200 | 25200 | Dược lực
43 | BỘ CHUYỂN PHÂN TỬ LÊN MÀNG LAI | chiếc | 1 | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | Dược lực
44 | MÁY NHÂN GEN PCR | chiếc | 2 | 15000 | 30000 | 315000 | 630000 | Hóa sinh, vi sinh
45 | MÁY ELISA | chiếc | 2 | 14000 | 28000 | 294000 | 588000 | Hóa sinh, vi sinh
46 | HỆ THỐNG SOI VÀ CHỤP ẢNH GEL | hệ thống | 1 | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Hóa sinh
47 | MÁY LY TÂM LẠNH CỠ NHỎ | chiếc | 1 | 7000 | 7000 | 147000 | 147000 | Hóa sinh, vi sinh
48 | TỦ NUÔI CẤY VI SINH | chiếc | 1 | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | CND
49 | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG | chiếc | 1 | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Thực vật
50 | THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG CHỐNG MỐC | chiếc | 1 | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | Thực vật
51 | MÁY ĐO HẤP THU CHẤT RẮN | chiếc | 1 | 100000 | 100000 | 2100000 | 2100000 | Vật lý- Hóa lý
52 | MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ TỰ ĐỘNG | chiếc | 1 | 30000 | 30000 | 630000 | 630000 | Vật lý- Hóa lý
53 | TỦ SẤY CHÂN KHÔNG | chiếc | 2 | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Bào chế
54 | MÁY POWER LAB | chiếc | 1 | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | Y học cơ sở
55 | MÁY QUANG PHỔ CÓ ROTOR DÙNG CHO NUÔI CẤY TẾ BÀO | chiếc | 1 | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Hóa sinh
56 | KÍNH HIỂN VI SOI NỐI CÓ KẾT NỐI CAMERA. | chiếc | 1 | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Thực Vật
57 | MÁY ĐO HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | chiếc | 1 | 44000 | 44000 | 924000 | 924000 | Vật lý-Hóa lý
58 | MÁY KHỐI PHỔ LCMSMS/ ESI/APCI | chiếc | 2 | 400000 | 800000 | 8400000 | 16800000 | Hóa Dược, Phân tích
TỔNG CỘNG: |  |  |  |  | 2500000 |  | 52500000
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT I VÀ ĐỢT II
| Loại Thiết bị |  |  |  | USD | x1000 vnd | Tỷ lệ %
1 | Thiết bị phòng thí nghiệm |  |  | Số tiền | 809600 | 17001600 | 80.96
2 | Thiết bị giảng dạy |  |  | Số tiền | 88375 | 1855875 | 8.8375
3 | Thiết bị thư viện |  |  | Số tiền | 61425 | 1289925 | 6.1425
4 | Thiết bị văn phòng và đầu tư khác |  |  | Số tiền | 40600 | 852600 | 4.06
| Tổng cộng: |  |  |  | 1000000 | 21000000 | 100
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY DỰ ÁN
1 | Thiết bị phòng thí nghiệm |  |  | Số tiền | 2500000 | 52500000 | 100
| Tổng cộng: |  |  |  | 3500000 | 73500000
| Trưởng phòng VT & TTB |  |  |  |  | KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
| DS. Phạm Văn Quyến |  |  |  |  | PGS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu

## Bantomtat
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
BẢNG TÓM TẮT
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY DƯ ÁN
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ DO ADB TÀI TRỢ
Số | Tên Thiết Bị | Đ.Vị | S.Lg | Model, Đặc tính kỹ thuật | Ước giá | T.Tiền | Ước giá | T.Tiền | Đơn vị đc
TT |  |  |  |  | USD | USD | vndx1000 | vndx1000 | trang bị
1 | Máy định lượng ADN và protein |  | 1 | Model: BioSpectrometer Basic Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức | 16600 | 16600 | 348600 | 348600 | BM.Dược Lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị:
Thân máy chính
Bộ cuvette eppendorf (80 cái)
- Bộ phận đo mẫu Thể tích: 0.7 – 5μl
Yêu cầu kỹ thuật:
Đèn phát sáng: Xenon
Dải bước sóng: 200 - 830 nm
Độ rộng khe quang phổ: < 4nm
Độ hấp thụ ánh sáng: 0 A đến 3.0 A tại 260 nm
Sai số hệ thống: +/- 1% nếu A=1
Hệ thống quang học: Hấp thụ bước sóng ánh sáng đơn với bước sóng chuẩn
Kích thước (W x D x H): 295 x 400 x 150 (nm)
Sử dụng bước sóng đoen hoặc bước sóng quét
Đo nồng độ Nucleic acid, protein, OD600.
Và nhiều ứng dụng khác…
2 | MÁY TẠO NANG MỀM ÉP KHUÔN | chiếc | 1 | Model: UFMH 500 Xuất xứ: China | 70000 | 70000 | 1470000 | 1470000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy làm nang mềm
Các loại khuôn ( 3 bộ )
Thùng quay với tốc độ cố định
Hệ thống nước làm mát
Hệ thống điều khiển
Thùng đựng nguyên liệu
Thùng làm chảy gelatin
Khay sấy
Khay vận chuyển
Thùng khuấy chân không
3 | MÁY ĐÓNG TÚI THUỐC BỘT | chiếc | 1 | Model: HDF - 60 Xuất xứ: China | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 Máy chính.
- 01 Các loại cốc định lượng 5g, 10g, 25g.
- 01 Cuộn giấy tráng nhôm.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Nguyên liệu đóng gói: Bột
- Phạm vi đóng:0-50ml
- Kiểu định lượng: Dung tích/Mũi vít xoắn
- Kích cỡ túi: Dài50-120mm Rộng40-85mm
- Công suất đóng: 45-70 túi/phút
4 | MÁY BAO VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP | chiếc | 1 | Model: ZPW20 Origin: CHINA | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy chính
Bộ cối chày cho viên tròn đk 12 mm và đk lõi 9 mm
Bộ cối chày cho viên tròn đk 10 mm và đk lõi 7 mm
Bộ cối chày cho viên tròn đk 6 mm và đk lõi 3 mm
Máy làm sạch viên
Máy hút bụi
Bộ dụng cụ tháo lắp
Bộ dụng cụ đánh bóng cối chày
Yêu cầu kỹ thuật
Số chày: 20
Đường kính viên tối đa: 12 mm
Chiều sâu của cối: 18 mm
Đường kính của lõi tối đa: 9 mm
Lực dập: 80 KN
Tốc độ quay: 5 - 14 rpm
Công suất dập tối đa: 10000 viên/h
5 | MÁY PHÂN TÍCH CỠ HẠT | chiếc | 1 | Model: Mastersizer 3000 Xuất xứ: UK Hãng sản xuất: Malvern | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thiết bị mới này có thể đo kích thước tiểu phân 0,01 - 3500 µm nên có thể áp dụng cho hỗn dịch, nhũ tương, bột khô).
Phạm vi áp dụng: hỗn dịch, nhũ tương, bột khô
Thông tin chung:
Nguyên tắc đo: Laser light scattering
Phân tích: Mie and Fraunhofer scattering
Thời gian đo: < 10 sec
Hệ thống quang học:
Nguồn ánh sáng đỏ: Max. 4mW He-Ne, 632.8nm
Nguồn ánh sáng xanh: Max. 10mW LED, 470nm
Lens arrangement: Reverse Fourier (convergent beam)
Effective focal length: 300mm
Detector:
Arrangement: Log-spaced array
Angular range: 0.015 - 144 degrees
Alignment: Automatic
Giới hạn đo:
Size range: 0.01 - 3500 µm *
6 | MÁY SẤY VÀ BAO TẦNG SÔI | chiếc | 1 | Model: MiniGlatt Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: GLATT | 130000 | 130000 | 2730000 | 2730000 | Viện CNDP
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy chính với tháp sấy có bộ phận quan sát quá trình làm việc.
Bộ đầu phun 0.3 mm, 0.5 mm và 0.8 mm
Bộ bơm định lượng phục vụ cho quá trình bao và tạo hạt
Hệ thống điều khiền nhiệt độ sản phẩm và khí sả..
Bộ phụ tùng lắp đặt
Máy nén khí
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất làm việc: 100 - 300 gram
Có chức năng sấy, tạo hạt và bao pellet
Sử dụng kỹ thuật phun từ trên xuống và phun từ dưới lên
Bộ máy này có thể được dùng cho vài quá trình tầng sôi, như:
Sấy: cho các hạt thông thường và cả các chất dạng bột và tinh thể.
Trộn, tạo hạt và sấy: Tạo hạt phun trong một chu trình vận hành đơn.
Bao phim: cho viên nén, hạt cải (pellet), hạt (granule), viên nang cứng và mềm, hạt giống và các chất bột.
Bao phim dạng phun từ đáy (Wurster)
Khoảng nhiệt độ gia nhiệt tới 70oC
7 | TỦ LẠNH SÂU | chiếc | 2 | Model: DW -86L288 Xuất xứ: TQ Hãng sản xuất: HAIER | 13000 | 26000 | 273000 | 546000 | BM Phân Tích. Viện CNDP
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 tủ lạnh sâu,
- 10 hộp đựng mẫu,
- 01 chìa khoá,
- 01 dao cạo tuyết.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Kiểu nằm ngang, thể tích khoảng 288 lít
- Khoảng nhiệt độ điều khiển từ - 400C đến - 860C. Độ chính xác nhiệt độ ± 10C.
- Chỉ thị nhiệt hiện số với độ phân giải 100C, có hệ thống báo động khi nhiệt quá nhiệt độ đặt trước.
8 | HỆ THỐNG LỌC KHÍ PHÒNG MÁY | chiếc | 1 | Xuất xứ: Indonesia Hãng sản xuất: ESCO | 30000 | 30000 | 630000 | 630000 | BM Phân Tích.
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- Phù hợp với phòng đặt máy khoảng 40 m2
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Đạt tiêu chuẩn Class 10000.
9 | HỆ THỐNG SẮC KÝ LỚP MỎNG TỰ ĐỘNG | hệ thống | 1 | Model: Linomat 5, Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: CAMAG | 150000 | 150000 | 3150000 | 3150000 | BM Phân Tích.
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 Buồng triển khai sắc ký
- 01 Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm
- 01 Máy chụp ảnh và phân tích sắc ký bản mỏng
- 01 Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
1. Máy phun mẫu bán tự động:
- Bộ phận chấm mẫu bán tự động có thể làm sạch hoặc thay thế.
- Sử dụng để chấm mẫu theo chương trình cho các bản mỏng có kích thước 20x20 cm.
- Motor dịch chuyển 3200 bước/vòng quay, 8 bước = 0.1mm
- Độ dài vạch chấm : đặt từ 0-190 mm với bước dịch 0.1mm
- Bộ điều khiển Syringe chấm mẫu: motor bước 1600 bước/vòng quay, 100 nl, =120 bước với syringe 100 µl, =24 bước với syringe 500 µl
- Syringe chấm mẫu: 03 Syringe loại 100 µl hoặc 01 Syringe loại 500 µl .
- Bộ nhớ 10 phương pháp chấm mẫu
- Hiển thị trên máy: LCD 2 dòng mỗi dòng 16 ký tự
2. Bình triển khai dung môi tự động
* Các thống sô kỹ thuật:
3. Hệ thống chụp dữ liệu Visualizer và phân tích định lượng
Ưu điểm:
- Dễ sử dụng và quan sát
- Buồng soi với hệ thống 3 nguồn sáng: ánh sáng thường, ánh sáng UV bước sóng 254/366 nm
- Máy ảnh có độ phân giải cao
- Tuân thủ GMP/GLP và có thể xác nhận IQ/OQ
Máy ảnh số:
- Camera 12 bit nối với máy tính qua giao diện IEEE1394a (FireWire) cho phép truyền hình ảnh dưới 1s
- Máy ảnh được điều khiển bởi winCATS
Buồng soi:
- Các bóng đèn hoạt động ở tần số cao 60KHz, đảm bảo ánh sáng tối ưu và loại trừ hiện tượng đồng hoá với máy ảnh.
- Tấm phủ buồng đảm bảo loại trừ hoàn toàn ánh sáng bên ngoài nên hình ảnh thu được đúng như yêu cầu của ánh sáng đang sử dụng. Cửa mở cho phép dễ đưa mẫu và chỉnh vị trí
- Tự động tắt để bảo vệ tấm lọc UV
4. Phần mềm đánh giá định lượng:
- Cho phép định lượng đến 99 píc trên một rãnh so theo các chất chuẩn dùng chạy sắc ký
5. Hệ thống nhúng bản mỏng ( dẫn xuất hóa):
- Tốc độ nhúng đều đồng đều, lựa chọn tốc độ 30/50mm/s
- Lựa chọn thời gian nhúng 1/8s hoặc không xác định
- Thiết bị có thể đặt cho phù hợp với tấm 10/20cm
- Chạy Pin
6. Bộ máy tính và máy in:
- Máy tính: Core 2 Duo 2.0, 2G RAM, 160G HĐ, 52 X CD-ROM, bàn phím, chootk, màn hình 17''
- Máy in Laser mầu : Khổ A4, kết nối USB, tốc độ 38 trang/phút, độ phân giải 5760x1140dpi
10 | MÁY ĐO LƯU BIẾN | chiếc | 1 | Model: Gemini HR nano Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: Bohlin | 50000 | 50000 | 1050000 | 1050000 | BM Phân Tích.
Hệ thống điều nhiệt cho phép kiểm tra chính xác nhiệt độ trên và dưới mẫu đo
Bộ đệm bằng khí (air bearing) có thể phù hợp với máy nén khí
Motor loại sức ỳ siêu thấp (ultra-low inertia)
Lực trượt ở trạng thái ổn định (Steady shear): 20 nN.m
Độ phân giải mômen (Torque resolution): <10-9 Nm
Tốc độ quay (Rotational speed): <10-8 - 600 rads/sec
Biến đổi theo sức căng (Strain): <20 milliseconds
Biến đổi theo tốc độ (rate):5 milliseconds
Thang tần số dao động (Oscillation frequencyrange):10-7 Hz - 100 Hz
Thang lực pháp tuyến (Normal force): 0.005 - 50 N
Chạy được các chế độ đo: Flow, Creep, Oscillation ....
Có trang bị kèm theo các loại đầu đo: cone, plate, bob & cup thích
11 | MÁY CHUẨN ĐỘ KARL - FISHER | chiếc | 1 | Model: V20 Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: Metler Toledo | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | BM Phân tích
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính
01 máy in kết quả
01 bộ hóa chất, thuốc thử.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Khoảng đo thế: -2000…+2000mv; bước nhảy thế: 0.1mv
Khoảng đo dòng: 0…24 μA; bước nhảy dòng 0.1 μA
Online xác định lượng ẩm xâm nhập hệ thống, độ kín hệ thống < 5 μg/min
Khoảng đo lượng nước: 100ppm…100%, độ lặp lại 0.3% ở lượng nước>10mg
Bước nhảy burettes: 20,000 bước
Áp dụng để xác định ẩm trong khoảng từ 100ppm đến 100% H2O
Áp dụng để xác định hàm lượng nước trong mẫu dạng lỏng, dạng rắn hay dạng khí.
Có thể kết nối với hệ thống tự động
Màn hình cảm ứng màu
12 | MÁY XAY KEO | chiếc | 1 | Model: SCMG - M Xuất xứ: India Hãng sản xuất: SHAKTI | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Vật lý- Hóa lý
Thể tích phễu 3 lít
Công suất đầu ra: 10 - 150 lít cho các hạt có kích thước 5 - 10 micron.
Công suất motor: 1 HP, 2850 RPM, 440V
Áp suất chịu được: 16bar
Nhiệt hoạt động: có thể 120 °C
Có hệ thống chống cháy nổ
13 | MÁY ĐỒNG NHẤT HÓA ÁP SUẤT CAO | chiếc | 1 | Model: Xuất xứ: Hãng sản xuất: | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính
01 đầu đồng hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Là thiết bị đồng hoá áp lực cao có khả năng đồng hoá để tạo ra các hạt Nano có kích thước từ 100 nm đến 6mm.
Thiết kế phù hợp với mô hình trong phòng thí nghiệm.
Công suất đồng hoá khoảng 22lít/giờ.
Áp lực đồng hoá khoảng 1000 bar.
Nhiệt độ gia nhiệt : từ nhiệt độ phòng đến 1050C
Kiểu đồng hoá: Hai cấp.
Tốc độ đồng hoá: từ 10000 đến 30000 rpm
Thể tích khuấy tối đa: 8 lít nước
Độ nhớt tối đa có khả năng khuấy lá: 10000 mPas.
Đầu phân tán phù hợp với công nghiệp dược.
14 | KÍNH HIỂN VI VỚI ĐẦU NỐI CÓ THỂ LẮP VÓI MÁY CHỤP ẢNH , HOẶC HỆ THỐNG TV-CAMERA | chiếc | 2 | Model:MBL 2000V Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: AKRUSS | 15000 | 30000 | 315000 | 630000 | Hóa sinh, Thực Vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Kính hiển vi với đầu quan sát 3 cực
01 bộ kết nối giữa kính hiển vi với máy ảnh
01 máy ảnh kỹ thuật số
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Đầu quan sát 3 đường truyền quang cho phép kết nối máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy chụp ảnh cơ, màn hình TV hoặc máy vi tính.
- Đầu thị kính nghiêng, có thể thay đổi khoảng cách giữa 2 đầu thị kính 55 – 75mm. Bù trừ diopter với vạch bù trừ.
Độ phóng đại lớn nhất : 1000X
Thị kính : 2 thị kính phẳng 10X
Ổ gắn vật kính 4 vị trí.
Vật kính : 4 vật kính tiêu sắc (achromatic objective)
Độ phóng đại N.A.
4X 0,10
10X 0,25
40X 0,50
100X 1,25 (nhúng dầu)
Thân kính và chân đở chế tạo bằng kim loại.
15 | KÍNH HIỂN VI PHẢN XẠ TRUYỀN QUA | Bộ | 1 | Model: BX53 Xuất xứ: Philipin Hãng sản xuất: OLYMPUS | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | Vật lý- Hóa lý
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001
Độ phóng đại: 40, 100, 200, 400 và 1000 lần (ứng với thị kính 10X). Có thể nâng cấp lên 2.500 lần khi dùng thị kính 10x và vật kính 100x và bộ phận tăng độ phóng đại phụ 2.5x
Thị kính xử lý chống mốc WH10X với quang trường rộng F.N= 22mm.
Ổ gắn vật kính: mâm xoay tròn, có 6 vị trí để lắp vật kính. Mâm xoay có rãnh để có thể lắp thêm các bộ phận quang học phân tích ánh sáng phân cực hoặc quan sát DIC (ảnh hiệu ứng nổi).
Vật kính xử lý chống mốc loại tiêu sắc phẳng: 4X, 10X, 20X, 40X và 100XO.
Cho phép nâng cấp tối đa cho mười người xem đồng thời
Có xử lý chống mốc trên toàn bộ hệ thống quang học để hoàn toàn tự động chống sự nẩy mầm và phát triển mốc.
Nguồn điện: 220V/50Hz.
Cung cấp bao gồm:
Thân kính với đầu quan sát 3 đường truyền quang
Thị kính: WH 10X – quang trường F.N 22: 2C
Vật kính U plan semi apochromat 4X
Vật kính U plan semi apochromat 10X
Vật kính U plan semi apochromat 20X
Vật kính U plan semi apochromat 40X
Vật kính U plan semi apochromat 100XO, có lò so, soi dầu.
Tụ quang loại Swing-out Achromatic (N.A.0.9)
Bàn sa trượt, gá kẹp lam kép.
Bóng đèn halogen 12V- 100W: 02 c
Dây điện nguồn,
Chai dầu soi 8cc
Bao đậy máy
Chìa lục giác
Bản hướng dẫn sử dụng.
1.2. HỆ THỐNG HUỲNH QUANG CHO KÍNH HIỂN VI
Hãng sản xuất: OLYMPUS – Nhật Bản
Nước sản xuất: Nhật Bản
Cung cấp bao gồm:
Bộ cung cấp điện cho đèn thủy ngân.
Gá đèn với núm có thể chỉnh thấu kính gom cho đèn.
Gá đỡ các khối lọc.
Bóng đèn thủy ngân 12V/100W: 2 bóng.
Kính lọc trung tính: U-25ND25 và U-25ND6.
Bộ chỉnh tâm tiêu bản khi soi hùynh quang.
Dây nối điện nguồn.
16 | CÂN PHÂN TÍCH ( 5 SỐ LẺ ) | chiếc | 1 | Model: XP105DR Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: Metler Toledo | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Cân phân tích 5 số
01 Máy in phù hợp với cân phân tích 5 số
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tải trọng tối đa: 120g
Khả năng đọc cho tải trọng 120g: 0,01mg
Độ lặp lại: 0,04 mg, 0,02mg(20g)
Độ tuyến tính: 0,01mg, 0,02mg (trong khoảng 10g)
Thời gian ổn định: 8 giây
Lượng cân tối thiểu: 31mg
17 | MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI FTIR | chiếc | 1 | Model: 660 - IR Xuất xứ: Australia/USA Hãng sản xuất: Agilent/Varian-Mỹ | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | Hóa dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính +phần mềm điều khiển và phân tích
01 bộ Máy tính, máy in
01bộ bao phủ cho vùng nhiệt đới, bộ phụ kiện chuẩn bị mẫu và lắp đặt. bộ phụ kiện đo phản xạ toàn phần.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thiết kế tổng thể
Thông số kỹ thuật:
- Dải phổ : Mid-IR hoặc Near-IR
- Kiểu giao thoa: Michelson căn chỉnh cơ khí với căn chỉnh động học 38mm
- Bộ chia tia KBr : 7,900—375cm-1 hoặc 11,000 – 20 cm-1(option)
- Nguồn DURAGLOWTM Ceramic được cấp bằng sáng chế : Sử dụng nguồn nuôi bằng dòng xoay chiều cho độ ổn định và lặp lại trong suốt quá trình quét.
- Độ phân giải quang học : 0.07 cm-1
- Tỷ lệ tín hiệu/độ nhiễu (5giây- tiêu chuẩn đo thực tế khi phân tích,) : 10,000:1 (đo pick to pick) ( tương đương với 45.000:1 khi đo tại 30 giây)
- Detector được giải nhiệt DLaTGS
- Cửa sổ KBr
- Toàn bộ hệ thống được gắn kín và hút ẩm bằng silicagel giúp bảo vệ tối đa tác động của môi trường
Phần mềm điều khiển máy
Máy tính, máy in.
Monitor màn hình tinh thể lỏng LCD ≥ 17”.
Máy in: ≥ 21 trang/phút
18 | MÁY HỨNG PHÂN ĐOẠN | chiếc | 1 | Model: FL 3000 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: CHROMTECH | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Hóa dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính.
01 bộ giá cho ống đk 13 mm, 16 mm, 18 mm
01 bộ phủ chống bụi.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phù hợp với các loại ống đựng mẫu có đk từ 13 đến 28 mm
19 | MÁY LY TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO | chiếc | 1 | Model: Z36HK Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Hermle Labortechnik | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Hóa dược
Yêu cầu kỹ thuật
- Tốc độ Max 30.000 vòng/phút.
- Lực ly tâm Max. RCF: 50390 xg
- Thể tích ly tâm Max.: 4 x 250 ml
- Thang tốc độ : 200 – 28.000 vòng/phút.
- Thang đặt thời gian: tăng 10 giây với thang 1 giờ, tăng 1phút với thang 100 giờ.
- Nhiệt độ cài đặt: xuống tới -20°C
20 | BUỒNG NUÔI CẤY VÔ TRÙNG | chiếc | 3 | Model: TOPSAFE Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: BIOAIR | 12000 | 36000 | 252000 | 756000 | Hóa sinh, Vi sinh ,CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
1. 01 Tủ an toàn sinh học cấp II, loại Class II, A2
2. 01 khung giá để tủ,
3. 01 Đèn UV gắn trên tủ
4. 01 vòi khí gas
5. 01 vòi nước rửa.
6. 02 ổ cắm điện.
7. 01 chai nước rửa để làm vệ sinh bên trong tủ.
10. 01 bộ dụng cụ service.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tủ cấy an toàn làm việc theo nguyên tắc tuần hoàn khí 70/30%.
Luồng khí thổi thẳng đứng 70% hoàn lưu và 30 % thoát ra môi trường.
Buồng làm việc làm bằng thép không rỉ, bể ngoài được sơn phủ epoxy
Kích thước bên trong tủ: 1230 x 580 x 700
Hệ thống lọc khí 2 lọc HEPA H14 hiệu suất 99,999% đối với các hạt có kích thước 0,3 µm.
21 | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC | chiếc | 1 | Model: MBL - 2000 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: AKRUSS | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 kính hiển vi với đầu quan sát 2 cực, vật kính 4x, 10x, 40x, 100x, 02 thị kính 10x, bàn di mẫu, trắc vi vật kính và thị kính
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Đầu quan sát hai thị kính quan sát. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 48 - 75mm. Có vòng chỉnh độ diopt phù hợp với từng người quan sát.
- Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 3600, có 4 vị trí lắp vật kính.
- Độ phóng đại: 40X, 100X, 400X, 1000X.
- Thị kính 10x, quang trường F.N. = 18
- Vật kính chống mốc – tiêu sắc phẳng 4X, 10X, 40X, 100X.
22 | TỦ ẤM CO2 | chiếc | 2 | Model: S@FEGROW Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: EUROCLONE | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ ấm CO2,
01 bình khí CO2 tinh khiết,
01 bộ van giảm áp, và
01 bộ ống sillicon kết nối bình khí CO2 với tủ ẩm,
08 giá đỡ
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Loại sử dụng áo khí CO2 để gia nhiệt
Dung tích: 188 Lít
Số giá tối đa có thể đặt được: 16
Hệ thống điều khiển nhiệt độ
Dải nhiệt độ: +100C đến 500C
Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.50C tại 370C
Độ chính xác nhiệt độ: ±0.250C
Độ nhạy nhiệt độ: ±0.1250C
Hệ thống điều khiển CO2
Dải CO2: 0.5 đến 20%
Độ chính xác CO2: ±0.25%
Độ đồng đều CO2: ±0.1%
23 | QUANG PHỔ KẾ | chiếc | 2 | Model: SP3000 Nano Xuất xứ: Nhật Bản Hãng sản xuất: OPTIMA | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Hóa sinh,
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính, 04 cuvet thủy tinh
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Khoảng bước sóng: 190 đến 1000 nm
Độ rộng băng phổ: 1.8 nm
Độ chính xác: ± 0.5 nm
Độ lặp lại ± 0.5nm
24 | HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐẰNG ĐIỆN PHÂN | chiếc | 1 | Model: E3600 Xuất xứ: EU Hãng sản xuất: Consort | 4000 | 4000 | 84000 | 84000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Buồng điện din gang
01 nguồn điện di
Các loại khay đổ gel 26 x 16, 26 x 24 và 26 x 32 cm, 6 lược x 1mm x 28 mầu
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Là hệ thống điện din gang có độ phân giải cao
Chiều dai gel: 32 cm
Kích thước gel: 26 x 16, 26 x 24 và 26 x 32 cm
Thể tích đệm 1400 ml
Số mẫu tối đa: 700 mẫu
Nguồn điện di: 6 – 600V, 5 – 500 mA
25 | MÁY ĐẨY ÉP QUA MÀNG | chiếc | 1 | Model: 10 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: Norterm Lipid | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy chính :01 chiếc
Van điều áp Nitrogen :01 chiếc
Bình Nitrogen : 01 chiếc
Bể điều nhiệt: 01 chiếc
25mm Drain Disc 100/ pkg
25mm diameter & 50 nm pore size filters, 100/pk
25mm diameter & 80 nm pore size filters, 100/pk
25mm diameter & 100 nm pore size filters, 100/pk
25mm diameter & 200 nm pore size filters, 100/pk
high pressure line
Máy bơm áp suất cao để đẩy khí Nito qua màng phù hợp với cấu hình của máy
26 | HỆ THỐNG TÍCH HỢP MÁY TRỘN, XÁT HẠT, SỬA HẠT CÔNG SUẤT NHỎ | hệ thống | 1 | Model: VMD Xuất xứ: Ấn Độ Hãng sản xuất: CHAMUN | 50000 | 50000 | 1050000 | 1050000 | BM. Công nghiệp dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 đầu tạo hạt khô
- 01 bộ phụ tùng lắp đặt
- 01 bộ phận sửa hạt đính kèm hoặc máy sửa hạt đi kèm
Yêu cầu kỹ thuật
- (Chiều dày bánh nén) x (Đường kính bánh nén) ~ 19.05 mm x 203,2 mm (0,75 x 8,0 inches).
- Bề mặt bao chu vi phía ngoài bánh nén ráp, không trơn.
- Tốc độ vòng quay của bánh nén: 4-14 vòng/phút.
- Áp lực của bánh nén: 0- tối thiểu 7 tấn (0 -15000 lbs).
- Công suất: 0,5 đến 5kg/giờ
- Màn hình hiển thị LCD
27 | MÁY TRỘN CAO TỐC | chiếc | 1 | Model: RMG- 10 Xuất xứ: Ấn Độ Hãng sản xuất: CHAMUN | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- Cửa xả liệu.
- Cánh trộn và cánh chém tạo hạt.
- Phễu cấp liệu.
- Hệ thống điều khiển.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Vật liệu: inox.
- Dung tích tối đa: 15 lít
- Công suất tối đa: 5kg.
- Cánh trộn: Động cơ 2,2kW, tốc độ 400rpm/vô cấp
- Cánh chém: Động cơ 1,5kW, tốc độ 1450/2900rpm
28 | MÁY ĐÔNG KHÔ CÔNG SUẤT NHỎ | chiếc | 1 | Model: ALPHA 1-2 LDplus Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Martin Christ | 49500 | 49500 | 1039500 | 1039500 | BM. CND,
Các đặc điểm của thiết bị
Nhiệt độ giá rất đồng đều bởi được gia nhiệt và làm lạnh bởi dung dịch silicon
Bộ phận đóng nút tự động bằng điện
Khoảng cách giữa các khay tăng gấp đôi nếu chỉ sử dụng 2 khay
Diện tich chân đế nhỏ
Cửa buồng đông khô
Cửa buồng hình chữ nhật bằng nhựa trong
Khoá cài cơ học
Giá đông khô
Các thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ thấp nhất của dàn ngưng : -550C
DảI nhiệt độ điều khiển giá: -400C đến 600C
Nhiệt độ thấp nhất của giá : -450C
Dung tích chứa đá của dàn ngưng: 4 lít
Số máy nén: 01
Công suất máy nén: 1 Hp
Môi chất làm lạnh: R 404a
Bơm chân không: Leybold D8C công suất 8 m3/giờ
Bộ phận đậy nút tự động: đã bao gồm
Các vials tiếp xúc trực tiếp với giá
Số giá : 4+1
Kích thước giá: 200 x 250 x12 mm
Khoảng cách giữa các giá: 68 hoặc 136 mm
Bộ phận điều chỉnh tăng gấp 2 khoảng cách giữa các giá: lựa chọn thêm
Hệ thống điều khiển: PLC kết hợp màn hình cảm ứng
Bộ lọc hơi dầu chân không
Giảm sự thất thoát dầu chân không
Bộ đầu chia cho việc đông khô các bình cầu
Sử dụng cho 04 bình cầu
Đầy đủ đầu côn và van
Đầu bổ sung Nitơ
Bổ sung Nitơ trước khi đậy nút
Bộ lọc khí vô trùng dạng màng cho khí Nitơ trước khi vào buồng đông khô
Van giảm áp cho chai khí ( Nhật Bản )
Gồm cả ống dẫn khí
Không kèm chai khí
01 Bộ gồm 04 khay đông khô dạng mẻ lớn
dùng cho việc động khô dạng khay
01 bộ khay sử dụng cho vial
01 tấm kéo đáy với 04 khung chặn
Các vials tiếp xúc trực tiếp với giá
Bộ phụ kiện dự trữ
Dầu chân không dự trữ
Thùng 4 lít
Bộ lọc khí vô trùng dự trữ
29 | MÁY KHUẤY TỐC ĐỘ CAO | chiếc | 1 | Model: EUROSTAR Xuất xứ: China Hãng sản xuất: IKA | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính
01 bộ cánh khuấy
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có khả năng khuấy tối đa: 60 lít đối với nước
Độ nhớt khuấy tối đa: 150000 mPas
Tốc độ khuấy tối đa: 1000 rpm
Hiển thị LCD
Điều khiển vi sử lý.
30 | TỦ LẠNH SÂU CỠ LỚN | chiếc | 1 | Model: KK62 HS Xuất xứ:Italia Hãng sản xuất: Euroclon | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
10 hộp đựng mẫu,
01 chìa khoá,
01 dao cạo tuyết.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kiểu nằm ngang, thể tích khoảng > 600 lít
Khoảng nhiệt độ điều khiển đến - 850C. Độ chính xác nhiệt độ ± 10C.
31 | TỦ VI KHÍ HẬU | chiếc | 1 | Model: WTH - 800 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: DAIHAN | 40000 | 40000 | 840000 | 840000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ vi khí hậu.
04 giá đỡ
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thể tích khoảng 800 lít
Khoảng nhiệt độ điều khiển từ 00C đến 990C
Khoảng điều khiển độ ẩm: Tôi đa 95%
Khoảng điều khiển ánh sáng tối đa: 800 Lux
Bên trong làm bằng thép khống gỉ, chống ăn mon.
Điều khiển vi xử lý.
Hiển thị LCD
32 | HỆ THỐNG HÚT MẪU TỰ ĐỘNG | hệ thống | 1 | Model: EPE - 1210 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Pharmatest | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 bộ lấy mẫu, 01 bơm hút mẫu, 01 bộ chia mẫu
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bộ lấy mẫu tự động
- 12 ống hút mẫu bằng thép không gỉ
Bơm hút mẫu 16 kênh IPC 16:
Bao gồm hệ thống ống bơm:
- Tốc độ dòng : 0.002 - 44 ml / phút cho mỗi kênh.
- Bàn phím : 6 nút với bàn phím màng, hiển thị số
- Tốc độ cài đặt : in %, độ phân giải 0.1% ( rpm )
- Bộ điều khiển từ xa : cổng RS 232 trong , ngoài . Nguồn vào hiện số (TTL Level)
- Cổng vào analog cho điều chỉnh tốc độ.
- Cổng ra cho kiểm tra định lượng.
Cung cấp theo bơm 8 kênh bao goàm:
- 2 bộ 384-3814-6 ( bộ cái ) ISMAPRENE pum-Tubing , ID 2.06 mm
- 1 off B-36-00680 hướng dẫn sử dụng cho bơm nhu động.
Bệ chứa mẫu Fraction Collector
- Số lượng chi kỳ lấy mẫu là : 2x10
- Mẫu trình tự: lập trình từ 3 phút .- đến 99 h 59 phút.
33 | TỦ ẤM | chiếc | 1 | Model:INB - 500 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Memment | 2700 | 2700 | 56700 | 56700 | Thực vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ ấm 5 gờ khay + 02 khay bằng Inox
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dung tích: 108 lít
Đối lưu không khí tự nhiên
Nhiệt độ làm việc: 5oC đến 70oC
34 | MÁY PHÁ VỠ TẾ BÀO BẰNG SIÊU ÂM | chiếc | 1 | Model: VCX - 130PB Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: SONIC | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính
01 đầu siêu âm cho thể tích tối đa 100 ml
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tần suất: 30 kHz
Thể tích mẫu nghiền: 0.01 ml tới 750 ml
Kích thước (WxDxH): 130x180x50 mm
35 | MÁY HÚT CHÂN KHÔNG | chiếc | 1 | Model: SC 100 Xuất xứ: Đài Loan Hãng sản xuất: Gemmy | 1000 | 1000 | 21000 | 21000 | Dược lực
Thông số kỹ thuật:
+ Dải điều khiển chân không: -250 mbar ±20 %
+ Tốc độ hút chất lỏng 2.3 ml/s với đầu hút bằng kim loại dài 40mm
Kích thước máy (HxWxD): 125x120x162 mm; chiều cao khi kèm chai và dụng cụ hút: 345 mm
Trọng lượng: 500 g (không kèm chai)
- Chai borosilicat với nắp GL 45, 500ml
Cấu hình thiết bị:
- Thân máy VACUSIP
- Chai bằng Borosilicat dung tích 500ml
- Tay thao tác gồm: đầu hút bằng thép không rỉ, một kênh và 8 kênh, một đầu hút phù hợp với đầu tip
- Ống silicon
- Dây nguồn
36 | LỒNG GHI CHUYỂN HÓA | chiếc | 3 | Model: 41800 Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Ugo Basile | 4000 | 12000 | 84000 | 252000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 lồng ghi chuyển hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Diện tích lồng phù hợp với chuột nhắt và chuột cống có trọng lượng tới 300 graam, có bộ phận cho ăn, uống nằm ngoài lồng phù hợp với thức ăn lỏng và rắn, có bộ phận thu và hứng nước tiểu
37 | BƠM TIÊM TRUYỀN TỰ ĐỘNG | chiếc | 2 | Model:P120 Xuất xứ: UK Hãng sản xuất: MTI | 4000 | 8000 | 84000 | 168000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Bơm tiêm truyền tự động.
01 xylanh 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Vật giữ xy lanh có thể giữ được từ 1-10 xylanh, thể tích xy lanh từ 10 ul- 10ml
Màn hình LCD thể hiện các thông số
Khoá, chốt dễ dàng điều chỉnh xy lanh
Các thông số : thể tích xy lanh, thể tích truyền, tốc độ truyền có thể điều chỉnh nhờ các phím chức năng trên bơm
Lực tuyến tính : 40lb( 18kg)
Độ chính xác ±<1%
38 | MÁY LẮC Ủ | chiếc | 1 | Model: SC20 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: Torrey | 3000 | 3000 | 63000 | 63000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy lắc ủ
01 Block nhiệt 24 vị trí x 1.5 ml và 01 block 30 x 0.5 ml., nắp đậy
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Nhiệt độ: -100C đến 1000C
- Hiển thị các thông số cài đặt như nhiệt độ, tốc độ lắc, thời gian cài đặt, thời gian thực tế hoạt động.
- Gia nhiệt kiểu Pentier.
- Đư­ờng kính lắc trộn: 3 mm
39 | LỒNG GHI HOẠT ĐỘNG TỰ NHIÊN | chiếc | 1 | Model: 47420 Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Ugo Basile | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 bộ phận điện tử
01 hệ thống sensor cảm biến theo chiều đứng và ngang.
01 Cáp và giấy in, sách hướng dẫn sử dụng.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dụng cụ là một lồng nhựa kích thước : 41x 41 x33 cm với các cảm biến cho các hoạt động ngang và dọc, 1 bộ phận điện tử với các cổng số để tập hợp dữ liệu. Số liệu sau khi được thu thập sẽ được lưu trữ và xử lý bằng phần mềm
40 | ISOMETRIC FORCE TRANDUCERS | chiếc | 1 | Model: 7003 Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Ugo Basile | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình:
Máy chính, bộ dụng cụ lắp đặt, bộ quả cân
Yêu cầu kỹ thuật:
Thiết bị được sử dụng để đo chính xác lực trong hệ cơ dưới điều kiện cùng kích thước và đo sự thay đổi lực trong điều kiện chiều dài không đổi và tải trọng không đổi
Điện thế kích thích cực đại: 6V
Điện thế kích thích điển hình: 3V
Độ nhạy 110 µV
Độ trễ, không tuyến tính: ±3%
Khoảng lực đo: 0-800 mg
Mức độ quá tải: 5g
Quán tính: 7 gcm2
Tay đòn bẩy: 0.5 mm/g
41 | LÔNG GHI PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN | chiếc | 1 | Model: LE116 Xuất xứ: UK Hãng sản xuất: Panlab Harvard | 35000 | 35000 | 735000 | 735000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Bộ ghi chương trình, lồng cho phép nghiên cứu các loại chuột cống và chuột nhắt.
01 hệ thống sensor nghiên cứu sự phản xạ sự sợ hại và giật mình của chuột
01cuộn giấy ghi, cáp có 10 cổng kết nối.
01 phần mềm CUB, 01 máy tính.
Yêu cầu kỹ thuật:
Kích thước lồng khoảng : 40 x 20 x 22 cm
42 | Máy đo điện thế màng | chiếc | 1 | (Millipore* Millicell-ERS Volt-Ohm Meter and accessories ) Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức. | 1200 | 1200 | 25200 | 25200 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
1 máy đo, pin, điện cực STX 01, bộ sạc pin
Yêu cầu kỹ thuật:
Giới hạn điện thế màng có thể đo được : ±999.0mV
Độ phân giải : 0.1mV
Điện năng tiêu thụ (Resistance range): 0 to 10,000 W
Resistance Resolution : 1 W
AC square-wave current: ±10µA (nominal) at 12.5Hz
43 | Bộ chuyển phân tử lên màng lai | chiếc | 1 | Hãng sản xuất: Cleaver Scientific - Anh. Model: SD20 | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | Dược lực
* Yêu cầu cấu hình thiết bị:
+ Máy chính Semi Dry Maxi, 20 x 20cm và cáp điện
+ Hộp màng lai
+ Hộp giấy thấm
+ Hướng dẫn sử dụng
* Yêu cầu kỹ thuật
+ Bộ chuyển phân tử lên màng lai bán khô cho phép chuyển các protein, DNA, RNA một cách nhanh chóng, hiệu quả và kinh tế.
+ Kích thước (W x L x H): 26 x 26 x 7cm
+ Khả năng tải: 1 bản Blot, kích thước 20 x 20cm hoặc 4 bản kích thước 10 x 10 cm
+ Có thể chuyển cùng lúc nhiều gel. Gel có thể đặt cạnh nhau hay đặt nhiều lớp.
- Cho phép chuyển ADN/ ARN từ gel agrose do khả năng tương hợp với cả bản gel có bề dày 10mm
+ Thể tích đệm: 20ml
44 | MÁY NHÂN GEN PCR | chiếc | 2 | Model: SpeedCycler2 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Analytik Jena | 15000 | 30000 | 315000 | 630000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Giao diện điều khiển ngoài linh động với màn cảm ứng 5.7” , cổng giao tiếp LAN, USB
01 Block nhiệt 96 SPR (96 x 0.2 ml)
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có bốn loại Block được sử dụng
24 SPR block; 24 x 0.2 ml.
48 SPR block; 48 x 0.2 ml.
36 LPR block, 36 x 20 µl.
96 LPR block; 96 x 20 µl.
Mức tiêu thụ mẫu thấp
Thông số kỹ thuật
Block nhiệt bằng bạc phủ vàng
Block Low-Profile-Rapid (LPR):
Tốc độ gia nhiệt tối đa: 15 °C/s
Tốc độ làm mát tối đa: 10 °C/s
Block Standard-Profile-Rapid (SPR)
Tốc độ gia nhiệt tối đa: 12 °C/s
Tốc độ làm mát tối đa: 8 °C/s
Kiểu kiểm soát nhiệt độ: thông qua block đồng thời qua cả Tube
Khoảng nhiệt làm việc (oC): 4 – 105
Độ chính xác nhiệt (oC): <± 0.2 ở 72 oC.
Độ đồng đều nhiệt (oC): ± 0.3 ở 72 oC.
Dung tích mẫu đưa vào: 48 x 0.2 ml; 96 x 20 µl; 36 x 20 µl; 24 x 0.2 ml.
Nắp máy: Nắp trượt nâng nhiệt lên đến 120 oC, điều chỉnh được áp suất
Giao diện sử dụng: Thông qua phần mềm, kết nối PC; Thông qua HID-Pro 320.
Các thông số khác
Kích thước (Dài x cao x rộng): 280 mm x 290 mm x 250 mm.
45 | MÁY ELISA | chiếc | 2 | Model: TC92, TC94, TC96 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: TECO | 14000 | 28000 | 294000 | 588000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 máy ủ lắc
- 01 máy rửa ELISA
- 01 bộ máy tính và máy in đồng bộ.
- 01 bộ dụng cụ service
Yêu cầu thông số kỹ thuật
1. Máy đọc
+ Phần trắc quang, đo sáng
+ Dải bước sóng: 200 – 1000 nm. Độ chính xác bước sóng: ± 2nm, độ lặp lại của bước sóng: ± 0,2 nm. Dải động học: 0 – 4 OD, độ phân giải: 0,0001 OD, độ chính xác (OD): ± 1% ± 0,01OD từ 0 đến 2,0 OD, độ tuyến tính (OD): ±1% từ 0 đến 2, OD, độ lặp lại: 1% ±
2. Máy ủ lắc:
+ ủ hoặc lắc được hai bản plate 96 giếng. Khay chứa tiêu chuẩn chứa được 2 bản plate 96 giếng hoặc khay chứa thanh strip.
+ Có thể lựa chọn kiểu lắc tròn hoặc lắc rung với tốc độ lắc tròn có thể điều chỉnh được đến 1500 rpm.
+ Nhiệt độ cài đặt từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến 40oC với độ phân giải điều khiển là 0.1oC.
3. Máy rửa ELISA
Máy rửa là một hệ thống tự động hoàn toàn, có sẵn bơm hút chân không và bơm phân phối được thiết kế một cách hoàn hảo dễ dàng trong lập trình
Dùng được cho mọi loạI Plate, rửa tối đa 96 giếng và tối thiểu 8 giếng.
Một hàng kim hút và một hàng kim phân phối dung dịch
Máy lắp sẵn 8 kim rửa hoặc 12 kim rửa theo yêu cầu và có thể dễ dàng tháo lắp để bảo dưỡng hoặc vệ sinh
Rửa cả plate hay từng dãy Strip cho các loạI Plate (đáy phẳng, hình U hay hình V)
Thể tích rửa: 50 - 3000 ml
Thể tích sót lại cho mỗi giếng: < 2 ml
Thời gian ngâm : 0 - 60 phút (mode plate)
Độ chính xác: ± 5% CV
Máy đã được nhiệt đới hóa, vận hành tốt trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao
4. Máy tính, máy in
Bản quyền phần mềm Windows Pro 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD.
Monitor màn hình tinh thể lỏng LCD ≥ 17”.
Máy in: ≥ 21 trang/phút
46 | HỆ THỐNG SOI VÀ CHỤP ẢNH GEL | hệ thống | 1 | Model:E2051 Xuất xứ: EU Hãng sản xuất: Consort | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chụp ảnh gel gồm buồng tối với cửa sổ quan sát trên thân buồng
01camera màu kĩ thuật số, 01bàn soi gel M-20 và máy in màu
- 02 paper/Ink Kit cho 108 ảnh
- 01 converter Plates 25x 26cm UV to White Light
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Thích hợp cho việc chụp ảnh các bản gel nhuộm huỳnh quang, các bản gel nhuộm màu
- Camera màu kĩ thuật số với độ phân giải cao lên tới 10.0 megapixel
- Kèm theo thẻ nhớ SD tối thiểu 16 MB minimum
- Bàn soi gel kích thước: 20x20 cm, bước sóng 302 nm,365 nm
47 | MÁY LY TÂM LẠNH CỠ NHỎ | chiếc | 1 | Model: Z233 -M2 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Hermle | 7000 | 7000 | 147000 | 147000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Rotor goc 24 x 1.5/2.0 ml
60 Chèn cho ống 0.2 đến 0.5 ml
60 Chèn cho ống 0.5 đến 0.8 ml
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tốc độ: 28000 rpm, có thể cài đặt tốc độ từ 500 rpm, bước tăng 100 rpm.
Lực ly tâm tối đa: 31.514 RCF.
Tốc độ tăng tốc: 10 giây
Tốc độ giảm tốc: 11 giây.
Nhiệt độ mẫu khi ở tốc độ tối đa: 40C
Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: - 200C đến 400C
48 | TỦ NUÔI CẤY VI SINH | chiếc | 1 | Model: FTC90E Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Velp | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ ấm, 02 giá đỡ.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thể tích: 150 lít
Nhiệt độ cài đặt: 3,00C – 50,00C
Màn hình hiển thị LED , hiển thị nhiệt độ thực.
49 | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG | chiếc | 1 | Model: KT40L Xuất xứ: NHật Bản Hãng sản xuất: ALP | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Thực vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
02 giỏ đựng dụng cụ để hấp,
01 can đựng nước xả.
01 Van xả tự động
01 Van xả bằng tay.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dùng để tiệt trùng các dụng cụ, môi trường nuôi cấy phục vụ cho nuôi cấy tế bào và các kỹ thuật sinh học phân tử.
Dung tích khoảng ~ 80 lít
Khoảng nhiệt độ điều khiển: 40 – 1270C
Nhiệt độ hiển thị tối đa: 1400C
Khoảng áp suất hoạt động:0,16Mpa
50 | THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG CHỐNG MỐC | chiếc | 1 | Model: BASE 10 Xuất xứ: TQ Hãng sản xuất: BIOBASE | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | Thực vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy khử trùng bằng phương pháp tao aerosol từ Formandehyd
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất tạo aerosol khoảng 2000 ml/h
Phù hợp cho các phòng đặt máy, phòng sạch, tủ an toàn sinh học…
51 | MÁY ĐO HẤP THU CHẤT RẮN | chiếc | 1 | Model: BET 201 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: PMI | 100000 | 100000 | 2100000 | 2100000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình:
01 Máy chính
01 hệ thống loại khí, máy tính, máy in…
01 bộ máy tính, máy in…
Yêu cầu kỹ thuật:
Khoảng diện tích bề mặt xác định: 0.01 m2 hoặc cao hơn
Đường kính lỗ từ Micropore đến 2000 Ao
Thể tích mẫu đến 10 cc
Áp suất từ 10 torr đến 500 psi
Độ phân giải 1/20000
Độ chính xác: 0.15% độ đọc.
Nhiệt độ hấp phụ từ - 196,5oC đối với khí N2 đến + 300oC
Có khả năng hấp thụ các loại khí như N2, H2, CO, CO2, H2O, Kr, Br
Hệ thống loại khí với lò gia nhiệt lên tới 500oC với chức năng loại khí và kiểm tra hiệu suất đồng thời
52 | MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ TỰ ĐỘNG | chiếc | 1 | Model: T50 Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: Metler toledo | 30000 | 30000 | 630000 | 630000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Cốc chuẩn độ- cho mẫu thường- Cốc bằng nhựa 100ml ( màu trong), 100 cái/bộ
Cốc chuẩn độ cho mẫu nhạy sang
Cốc bằng nhựa 100ml ( màu đỏ dục), 100 cái/bộ
DMI140: Điện cưc kép dùng để chuẩn độ oxi hóa khử-
DV1010 Burettes tự động 10ml
Dung dịch 3M KCl/AgCl (250ml), dung dịch electrolyte vào bảo quản điện cực:DMi 140
Dung dich chuẩn õxi hoá khử 220mv
DGi116
Điện cưc kép chuẩn độ Acid- Base trong môi trường khan,
DV1010 Burettes tự động 10ml
Dung dich LiCl 1mol/l trong ethannol: dung dịch electrolyte và bảo quản cho điện cực DGI116
DGi115: Điện cưc kép chuẩn độ Acid- Base
DV1010 Burettes tự động 10ml
Dung dịch 3M KCl (250ml), dung dịch electrolyte vào bảo quản điện cực:DGI115
Dung dich chuẩn pH : Bufer 4.01(6x250ml)
Dung dich chuẩn pH : Bufer 7.00(6x250ml)
Dung dich chuẩn pH : Bufer 9.21(6x250ml)
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật :
Khoảng đo thế: -2000…+2000mv; bước nhảy thế: 0.1mv, giới hạn sai số: 0.2mv
Khoảng đo dòng: 0…24 μA; bước nhảy dòng 0.1 μA, giới hạn sai số 0.3 μA
Đối với điện cực nhiệt độ PT1000: bước nhảy: 0.1o‑C, giới hạn sai số: 0.2oC
Màn hình diều khiển:
Màn hình điều khiển: Touch control
Độ phân giải màn hình: ¼ VGA 5.7” color TFT
Độ phân giải: 320 x 240 p
53 | TỦ SẤY CHÂN KHÔNG | chiếc | 2 | Model: WOV -70 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: Daihan | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Bào chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Bơm chân không dầu lưu lượng 100 lít/phút
02 giá sấy
01 Bẫy khí dung tích khoảng 1000 ml để loại bỏ khí độc
05 m ống chân không, đủ lắp ráp hoàn chỉnh
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dung tích 69 lít, vật liệu bền, chịu hoá chất ăn mòn
Khoảng nhiệt độ tối đa: 2300C
54 | MÁY POWER LAB | chiếc | 1 | ADI/ Australia | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | Y học cơ sở
|  |  | 1 | Hệ thiết bị nghiên cứu sinh lý thường và gắng sức
|  |  | 1.1 | Bộ thu thập và xử lý dữ liệu
- Là bộ thiết bị dùng để thu nhận và xử lý tín hiệu, dùng chung cho tất cả các bộ thiết bị đo
- Đo cùng lúc 8 loại chỉ số sinh học
Bộ vi xử lý và truyển dữ liệu
CPU: PowerPC 405GPr @240MHz
RAM: 16MB SDRAM
Cổng truyền dữ liệu và kết nối máy tính: USB 2.0
|  |  | 1.2 | Phần mềm
- Phần mềm điều khiển và phân tích LabChart, Scope
Các phần mềm nghiên cứu chuyên sâu:
Nghiên cứu đáp ứng liều (Dose Response)
Peak Analysis
Blood Pressure
ECG Analysis
Heart Rate Variability
Spike Histogram
Metabolic
Video Capture
Cardiac Output
DMT Normalization
Circadian Analysis
|  |  | 1.3 | Modul khuếch đại điện sinh học Dùng cho người
Kiểu kết nối: Six-pin DIN/MS phù hợp với cáp sinh học 3 đầu
Cổng điều khiển: I2C vừa điều khiển vừa cấp nguồn
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 1.4 | Mô dul Phân tích thành phần khí thở
Thích hợp cho nghiên cứu chuyển hóa, ghi thể tích cơ thể, chức năng phổi.v.v..Nó cũng được sử dụng để chỉ thị nồng độ của CO2 và O2 trong thể dục trên người và động vật nhỏ
|  |  | 1.5 | Modul đo chức năng hô hấp
Dùng để đo áp lực, lưu lượng khí thở, thể tích khí thở…..trên người và động vật
|  |  | 1.6 | Đàu đo khí thở trên động vật lớn: Chó mèo thỏ..
Là phụ kiện đi kèm với Mô dul đo chức năng hô hấp
|  |  | 1.7 | Đàu đo khí thở trên động vật nhỏ: Chuột
Là phụ kiện đi kèm với Mô dul đo chức năng hô hấp
|  |  | 1.8 | Bộ kit sinh lý vận động
Là phụ kiện đi kèm với Mô dul Phân tích thành phần khí thở
|  |  | 1.9 | Modul đo nhiệt độ
Dùng đo nhiệt độ trong và ngoài cơ thể
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 2 | Modul khuếch đại điện sinh học Dùng cho động vật
Dải khuêch đại: ±5 µV to ±100 mV chia làm 14 bước
Đầu vào: Kiểu kết nối: 3 ổ căm 2mm
Cổng điều khiển: I2C vừa điều khiển vừa cấp nguồn
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 3 | Modul khuếch đại cầu
- Sử dụng để đo lực, sự thay đổi vị trí, áp lực sinh lý .. và rất lý tưởng cho nghiên cứu với nhiều kênh tín hiệu của mô cô lập
|  |  | 3.1 | Đầu đo huyết áp trực tiếp
Dải áp suất hoạt động: –20 đến 300 mmHg
Kiếu kết nối: 8-pin DIN
Là phụ kiện đi kèm với modul khuếch đại cầu
|  |  | 3.2 | Phụ kiện calibration đầu đo áp suất
Là phụ kiện đi kèm với modul khuếch đại cầu
|  |  | 4 | Modul điện kích thích
Dùng tạo dòng kích thích trong nghiên cứu thần kinh, cơ, mô nuôi tách
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 5 | Nerve and Muscle Kit
Bộ KIT bao gồm
Đầu đo lực
Điện cự kích thích
Daây nối kẹp cá sấu
Bộ giữ cơ
Giá treo đầu đo lực
Buồng thàn kinh
|  |  | 6 | Bộ KIT dược lý (dùng trong giảng dạy)
Dùng nghiên cứu về sinh lý dược, đáp ứng liều (Dose), nghiên cứu mô cơ cô lập….
Bộ KIT bao gồm
Buồng cô lập
Modul pod cầu
Đầu đo lực
|  |  | 7 | Modul đo huyết áp không phá hủy trên chuột
|  |  | 7.1 | Thiết bị giữ chuột làm thí nghiệm:
Phụ kiện đi kèm Modul đo huyết áp không phá hủy trên chuột
|  |  | 8 | Computer :
Monitor màn hình tinh thể lỏng LCD ≥ 17”.
55 | MÁY QUANG PHỔ CÓ ROTOR DÙNG CHO NUÔI CẤY TẾ BÀO | chiếc | 1 | Model: TC94 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: TECO | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính, 01 bộ giá đo mẫu.
Phân mềm phân tích
01 bộ máy tính và máy in
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phần trắc quang, đo sáng
+ Dải bước sóng: 200 – 1000 nm. Độ chính xác bước sóng: ± 2nm, độ lặp lại của bước sóng: ± 0,2 nm. Dải động học: 0 – 4 OD, độ phân giải: 0,0001 OD, độ chính xác (OD): ± 1% ± 0,01OD từ 0 đến 2,0 OD, độ tuyến tính (OD): ±1% từ 0 đến 2, OD, độ lặp lại: 1% ±
56 | KÍNH HIỂN VI SOI NỐI CÓ KẾT NỐI CAMERA. | chiếc | 1 | Model: MSZ5000 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: AKRUSS | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Thực Vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Thân kính được thiết kế với độ phóng đại trên thân máy từ 0.67X đến 4.5X với góc nghiêng 450 so với đầu quan sát: 01
Tay đỡ đầu quan sát cho thân kính: 01
Đĩa đựng mẫu vật với 2 mặt đen trắng: 01
Bộ nguồn sáng lạnh cáp quang
Cấu hình chuẩn bao gồm.
- Bộ nguồn sáng 12V22W bao gồm bộ phân kết nối và bóng đèn tiêu chuẩn đã lắp sẵn trong buồng đèn : 01
- Cáp truyền đường sáng kiểu 2 vòi : 01
- Dây nguồn : 01
Máy chụp ảnh và truyền hình kỹ thuật số chuyên dụng Dùng cho Kính hiển vi
*Đặc tính kỹ thuật
Máy ảnh chuyên dụng dùng cho kính hiển vi với độ phân giải 2.000.000 Pixels với độ nhậy cao
Máy chụp ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao : 01
Cáp kết nối giữa bộ phận thu hình ảnh từ bộ phận DP21-CU với máy tính Laptop: 01
ống nối trực tiếp máy ảnh với Kính hiển vi với độ phóng đại 0.5X: 01
Đĩa DVD phần mềm Cellsens sử lý hình ảnh : 01
Máy tính Laptop do Hãng Sản xuẩt HP tương thich với phần mềm máy ảnh: 01
57 | MÁY ĐO HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | chiếc | 1 | Model: 871 Xuất xứ: Nhật Bản Hãng sản xuất: NIHON | 44000 | 44000 | 924000 | 924000 | Vật lý-Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính, 01 đầu đo
01 bình đựng mẫu, 01 bộ mẫu chuẩn
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy có hai khoảng đo: Từ 1 đến 20 và từ 1 đến 200
Độ chính xác: ± 0,2%
Hiển thị LCD
58 | Máy khối phổ LCMSMS/ ESI/APCI | chiếc | 2 | LCMS 1260/1290 infinity/ 6430 Triple quadrupole . Hãng Agilent Germany-USA | 400000 | 800000 | 8400000 | 16800000 | BM.Hóa Dược, Phân tích
Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật bao gồm:
|  | chiếc | 1 | ● Bộ bơm hai dung môi áp suất cao
- Khoảng ổn định dòng: + ≤ 0.001 - ≥ 5.0 ml/phút, bước tăng ≤0.001 ml/phút
|  | chiếc | 1 | ● Bộ rửa Piston tự động và liên tục
- Sử dụng khi chạy đệm có nồng độ muối cao để kéo dài tuổi thọ của bơm, nồng độ muối cao hơn 0.1M
|  | chiếc | 1 | ● Bộ loại khí chân không trực tuyến
- Tốc độ dòng: 0-5 ml/mỗi kênh
|  | chiếc | 1 | ● Bơm mẫu tự động hiệu năng cao
+ Gồm 2 khay đĩa giếng (96 và 384 hố giếng) + 10 vị trí lọ 2ml
+ Gồm ≥ 108 vị trí lọ 2ml với 2 khay 54 vị trí + 10 vị trí lọ 2ml
- Độ chính xác tiêm: +/- 1% (10ul, n=10)
|  | chiếc | 1 | ● Buồng điều nhiệt cột
- Dung lượng cột: Có thể lắp ≥ 3 cột loại 30 cm
- Khoảng nhiệt độ: dưới nhiệt độ phòng 10oC đến ≥ 100oC
|  | chiếc | 1 | ● Thiết bị khối phổ 3 lần tứ cực MSMS
- Kỹ thuật ion hoá bao gồm 2 chế độ ESI và APCI
- Thang khối: 5 – 2,250 amu
- Độ phân giải: 0.5 amu
+ Chuyển đổi cực đo âm/dương ≤ 30 ms
Hệ thống chân không tự động
- Hệ thống bơm đa cấp và bơm thứ cấp
|  | chiếc | 1 | ● Phần mềm điều khiển thiết bị và máy tính máy in
● Các thiết bị hỗ trợ cho máy khối phổ hoạt động
|  | chiếc | 1 | * Máy sinh khí N2
- Tốc độ dòng tối đa: 30 lít/phút (Không có Phthalate)
|  | chiếc | 2 | - Cột C18, 2.1x150x mm, 2.7 um, nhiệt độ giới hạn 60 oC, pH 2-8, lượng C 8%
|  | chiếc | 2 | - Cột proshell tiết kiệm dung môi SB-C18, 3x150x mm, 2.7 um, nhiệt độ giới hạn 60 oC, pH 2-8, lượng C 8%
|  | chiếc | 1 | * Bộ lưu điện online 10 KVA
TỔNG CỘNG: | [5 empty] | 2500000 |  | 52500000
| T.PHÒNG VẬT TƯ & TTB |  |  |  | KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
| DS. Phạm Văn Quyến |  |  |  | PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

## banchitiet
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
BẢNG CHI TIẾT
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY DƯ ÁN
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ DO ADB TÀI TRỢ
Số | Tên Thiết Bị | Đ.Vị | S.Lg | Model, Đặc tính kỹ thuật | Ước giá | T.Tiền | Ước giá | T.Tiền | Đơn vị đc
TT |  |  |  |  | USD | USD | vndx1000 | vndx1000 | trang bị
1 | Máy định lượng ADN và protein |  | 1 | Model: BioSpectrometer Basic Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức | 16600 | 16600 | 348600 | 348600 | Dược Lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị:
Thân máy chính
Bộ cuvette eppendorf (80 cái)
- Bộ phận đo mẫu Thể tích: 0.7 – 5μl
Yêu cầu kỹ thuật:
Đèn phát sáng: Xenon
Dải bước sóng: 200 - 830 nm
Độ rộng khe quang phổ: < 4nm
Độ hấp thụ ánh sáng: 0 A đến 3.0 A tại 260 nm
Sai số hệ thống: +/- 1% nếu A=1
Hệ thống quang học: Hấp thụ bước sóng ánh sáng đơn với bước sóng chuẩn
Kích thước (W x D x H): 295 x 400 x 150 (nm)
Sử dụng bước sóng đoen hoặc bước sóng quét
Đo nồng độ Nucleic acid, protein, OD600.
Và nhiều ứng dụng khác…
Bộ phận đo với thể tích mẫu nhỏ nhất hiện nay kèm theo nắp với độ dài quang học 0.2mm hoặc 1mm
- Là bộ phận đo mẫu mới nhất cho phép người sử dụng tra mẫu, đo mẫu và làm sạch cuvette chỉ trong vài giây
- Với bộ phận này cho phép người sử dụng chỉ cần từ 0.7-5 μl mẫu để đo
- Rộng: 12.5 mm; Sâu 12.5 mm; Cao: 68.5 mm
- Chiều cao trung tâm của ánh sáng 8.5 mm
- Chất liệu của cửa sổ quang học: Quartz SUPRASIL®
- Thể tích: 0.7 – 5μl
- Độ dài quang học: 0.2 mm hoặc 1 mm (+/- 0.02 mm) phụ thuộc vào nắp sử dụng
2 | MÁY TẠO NANG MỀM ÉP KHUÔN | chiếc | 1 | Model: UFMH 500 Xuất xứ: China | 70000 | 70000 | 1470000 | 1470000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy làm nang mềm
Các loại khuôn ( 3 bộ )
Thùng quay với tốc độ cố định
Hệ thống nước làm mát
Hệ thống điều khiển
Thùng đựng nguyên liệu
Thùng làm chảy gelatin
Khay sấy
Khay vận chuyển
Thùng khuấy chân không
Thông số kỹ thuật
Là loại thiết bị làm nang mềm phù hợp với quy mô phòng thí nghiệm.
Công suất máy khoảng 500 nang/mẻ.
Lượng cấp liệu mối đầu cấp khoảng từ 0 đến 2 ml
Số đoạn lồng quay: 6 đoạn
Tốc độ nồng quay: 0 – 15 rpm
Thùng keo được bảo ôn dạng áp suất khí.
Dung tích khoảng 10 lít
3 | MÁY ĐÓNG TÚI THUỐC BỘT | chiếc | 1 | Model: HDF - 60 Xuất xứ: China | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 Máy chính.
- 01 Các loại cốc định lượng 5g, 10g, 25g.
- 01 Cuộn giấy tráng nhôm.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Nguyên liệu đóng gói: Bột
- Phạm vi đóng:0-50ml
- Kiểu định lượng: Dung tích/Mũi vít xoắn
- Kích cỡ túi: Dài50-120mm Rộng40-85mm
- Công suất đóng: 45-70 túi/phút
- Kiểu bộ điều khiển: Điều khiển bằng PLC + màn hình hiển thị tiếng Anh
- Vật liệu bộ định lượng/ mũi vít xoắn: Thép không gỉ
- Thân máy: Thép không gỉ
- Điện năng: Động cơ chính 370W
- Công suất gia nhiệt 720W
- Nguồn điện: AC 380V 50Hz / AC 220V 50Hz
- Trọng lượng máy (Kg): N.W.: 165；G.W.: 195
- Kích thước máy(mm): 600*600*1600
- Kích thước đóng thùng(mm): 800*800*1800
Nguyên liệu túi/ cuộn phim: Giấy/polyethylene/giấy bóng kính/polyethylene/giấy tráng nhôm/polyethylene /BOPP/ polyethylene/nylon/polyethylene
- Kiểu hàn túi: Dán 4 cạnh
- Tính năng máy: Tự động định lượng, tạo hình túi, đóng, hàn cắt, in số lô và cắt khía mép túi.
- Máy phù hợp đóng bột: sữa, bột mỳ, bột đậu, bột thuốc…
4 | MÁY BAO VIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẬP | chiếc | 1 | Model: ZPW20 Origin: CHINA | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy chính
Bộ cối chày cho viên tròn đk 12 mm và đk lõi 9 mm
Bộ cối chày cho viên tròn đk 10 mm và đk lõi 7 mm
Bộ cối chày cho viên tròn đk 6 mm và đk lõi 3 mm
Máy làm sạch viên
Máy hút bụi
Bộ dụng cụ tháo lắp
Bộ dụng cụ đánh bóng cối chày
Yêu cầu kỹ thuật
Máy thông qua việc điều chỉnh tốc độ bằng phương tiện của nghịch đảo tần số đó là dễ dàng hoạt động và rộng rãi trong phạm vi điều chỉnh tốc độ. Cấu trúc phân hủy được áp dụng cho tháp pháo, với đầu bảng trực tiếp tiếp xúc với các dược liệu làm bằng thép không gỉ vàlàm cứng bằng quy trình công nghệ đặc biệt, kết quả trong việc cải thiện đáng kể trong độ béo và kháng cự để mặc.
Phần điện thông qua điều khiển lập trình, điều khiển đa chức năng tự động như dừng lại của máy không đủ, quá tải trong cốt lõi vật chất phễu vv. Nó có một cơ chế phát hiện đôi chuyển đổi quang điện và cảm biến áp suất, để đảm bảo tự động từ chối bất cứ máy tính bảng nào mà không có một lõi.
Số chày: 20
Đường kính viên tối đa: 12 mm
Chiều sâu của cối: 18 mm
Đường kính của lõi tối đa: 9 mm
Lực dập: 80 KN
Tốc độ quay: 5 - 14 rpm
Công suất dập tối đa: 10000 viên/h
5 | MÁY PHÂN TÍCH CỠ HẠT | chiếc | 1 | Model: Mastersizer 3000 Xuất xứ: UK Hãng sản xuất: Malvern | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | BM Bào Chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thiết bị mới này có thể đo kích thước tiểu phân 0,01 - 3500 µm nên có thể áp dụng cho hỗn dịch, nhũ tương, bột khô).
Phạm vi áp dụng: hỗn dịch, nhũ tương, bột khô
Thông tin chung:
Nguyên tắc đo: Laser light scattering
Phân tích: Mie and Fraunhofer scattering
Thời gian đo: < 10 sec
Hệ thống quang học:
Nguồn ánh sáng đỏ: Max. 4mW He-Ne, 632.8nm
Nguồn ánh sáng xanh: Max. 10mW LED, 470nm
Lens arrangement: Reverse Fourier (convergent beam)
Effective focal length: 300mm
Detector:
Arrangement: Log-spaced array
Angular range: 0.015 - 144 degrees
Alignment: Automatic
Giới hạn đo:
Size range: 0.01 - 3500 µm *
Số khoảng phân bố kích thước: 100 (có thể thay đổi bởi người sử dụng)
Độ chính xác: < 1%
Độ lặp lại: < 0,5%
Độ tái hiện: < 1%
Kích thước: 690mm x 300mm x 450mm (LxWxH)
6 | MÁY SẤY VÀ BAO TẦNG SÔI | chiếc | 1 | Model: MiniGlatt Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: GLATT | 130000 | 130000 | 2730000 | 2730000 | Viện CNDP
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy chính với tháp sấy có bộ phận quan sát quá trình làm việc.
Bộ đầu phun 0.3 mm, 0.5 mm và 0.8 mm
Bộ bơm định lượng phục vụ cho quá trình bao và tạo hạt
Hệ thống điều khiền nhiệt độ sản phẩm và khí sả..
Bộ phụ tùng lắp đặt
Máy nén khí
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất làm việc: 100 - 300 gram
Có chức năng sấy, tạo hạt và bao pellet
Sử dụng kỹ thuật phun từ trên xuống và phun từ dưới lên
Bộ máy này có thể được dùng cho vài quá trình tầng sôi, như:
Sấy: cho các hạt thông thường và cả các chất dạng bột và tinh thể.
Trộn, tạo hạt và sấy: Tạo hạt phun trong một chu trình vận hành đơn.
Bao phim: cho viên nén, hạt cải (pellet), hạt (granule), viên nang cứng và mềm, hạt giống và các chất bột.
Bao phim dạng phun từ đáy (Wurster)
Khoảng nhiệt độ gia nhiệt tới 70oC
7 | TỦ LẠNH SÂU | chiếc | 2 | Model: DW -86L288 Xuất xứ: TQ Hãng sản xuất: HAIER | 13000 | 26000 | 273000 | 546000 | BM Phân Tích. Viện CNDP
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 tủ lạnh sâu,
- 10 hộp đựng mẫu,
- 01 chìa khoá,
- 01 dao cạo tuyết.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Kiểu nằm ngang, thể tích khoảng 288 lít
- Khoảng nhiệt độ điều khiển từ - 400C đến - 860C. Độ chính xác nhiệt độ ± 10C.
- Chỉ thị nhiệt hiện số với độ phân giải 100C, có hệ thống báo động khi nhiệt quá nhiệt độ đặt trước.
- Nhiệt độ thực sự của tủ luôn được hiển thị, kể cả khi tắt nguồn, hoặc sự cố về điện.
- Màn hình hiển thị LCD,
- Điều khiển bằng vi xử lý.
- Đầu dò nhiệt độ bằng Pt
- Cấu tạo: Làm bằng thép không gỉ
- Cửa tủ: 01 cửa trong và 01 cửa ngoài, Cánh có tay mở và khoá bảo bệ, có bánh xe đẩy dễ dàng.
8 | HỆ THỐNG LỌC KHÍ PHÒNG MÁY | chiếc | 1 | Xuất xứ: Indonesia Hãng sản xuất: ESCO | 30000 | 30000 | 630000 | 630000 | BM Phân Tích.
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- Phù hợp với phòng đặt máy khoảng 40 m2
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Đạt tiêu chuẩn Class 10000.
9 | HỆ THỐNG SẮC KÝ LỚP MỎNG TỰ ĐỘNG | hệ thống | 1 | Model: Linomat 5, Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: CAMAG | 150000 | 150000 | 3150000 | 3150000 | BM Phân Tích
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 Buồng triển khai sắc ký
- 01 Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm
- 01 Máy chụp ảnh và phân tích sắc ký bản mỏng
- 01 Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
1. Máy phun mẫu bán tự động:
* Tính năng chủ yếu của thiết bị:
- Xác định các sắc tố trong tế bào thực vật
- Xác định các loại tinh dầu, các hợp chất có hoạt tính sinh học, các nhóm chức có trong tế bào thực vật
- Phát hiện thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng trong thức ăn, hoặc xét nghiệm độ tinh khiết của các hóa chất phóng xạ trong dược khoa
- Giám sát các phản ứng hữu cơ, nhận biết những hóa chất trong một chất có sẵn ….
*Các thông số kỹ thuật
- Là thiết bị phun mẫu bán tự động dùng trong phân tích định tính và định lượng các chất, có thể dùng cho tách điều chế.
- Thiết bị thích hợp cho phân tích thường xuyên các mẫu với số lượng mẫu trung bình.
- Các mẫu được phun trên bề mặt bản mỏng tạo thành những dải hẹp có chiều dài xác định.
- Thiết bị cho phép phân tích mẫu với thể tích lớn.
- Trong suốt quá trình phun dung môi, mẫu bay hơi tạo thành một dải dài và hẹp.
- Những vùng được phun trên những dải hẹp đảm bảo chắc chắn độ phân giải đạt được là cao nhất cho bất kỳ hệ thống sắc ký bản mỏng nào.
- Có thể hoạt động độc lập hoặc được kết nối với phần mềm.
- Bộ phận chấm mẫu bán tự động có thể làm sạch hoặc thay thế.
- Sử dụng để chấm mẫu theo chương trình cho các bản mỏng có kích thước 20x20 cm.
- Motor dịch chuyển 3200 bước/vòng quay, 8 bước = 0.1mm
- Độ dài vạch chấm : đặt từ 0-190 mm với bước dịch 0.1mm
- Bộ điều khiển Syringe chấm mẫu: motor bước 1600 bước/vòng quay, 100 nl, =120 bước với syringe 100 µl, =24 bước với syringe 500 µl
- Syringe chấm mẫu: 03 Syringe loại 100 µl hoặc 01 Syringe loại 500 µl .
- Bộ nhớ 10 phương pháp chấm mẫu
- Hiển thị trên máy: LCD 2 dòng mỗi dòng 16 ký tự
2. Bình triển khai dung môi tự động
* Các thống sô kỹ thuật:
- Dạng buồng phát triển mẫu tự động an toàn, tiện lợi và có độ lặp lại cao thích hợp phát triển mẫu trong các bản mỏng TLC/HPTLC có kích thước 20x10 và 10x10 cm
- Thiết bị có thể được điều khiển trực tiếp trên máy hoặc có thể được điều khiển từ winCATS
- Người sử dụng phải giám sát quá trình, quá trình hoạt động được miêu tả đầy đủ
- Loại buồng đôi đứng kích thước 20x10 cm được sử dụng để phát triển mẫu. Hình dáng của loại buồng này và các điều kiện sắc ký của xcacs quy trình phân tích đã có sẵn có thể được giữ lại. Những ảnh hưởng của môi trường và của người điều khiển máy móc được,
- Do hoàn toàn tự động nên độ lặp lại của kết quả phân tích không phụ thuộc vào điều kiện môi trường
- Hoạt tính và tiền xử lý bản mỏng, bão hòa buồng mẫu, phát triển khoảng cách và làm khô mỏng, tất cả đều có thể được cài đặt trước và giám sát tự động bằng thiết bị ADC2. Thiết bị có thể hoạt động độc lập hoặc điều khiển qua phần mềm winCATS.
3. Hệ thống chụp dữ liệu Visualizer và phân tích định lượng
Ưu điểm:
- Dễ sử dụng và quan sát
- Buồng soi với hệ thống 3 nguồn sáng: ánh sáng thường, ánh sáng UV bước sóng 254/366 nm
- Máy ảnh có độ phân giải cao
- Thuận tiện khi sử dụng cùng phần mềm winCATS, độ lặp lại cao do hệ thống tối ưu hóa hình ảnh cho tất cả các bước sóng
- Nhiều hình ảnh và dữ liệu phân tích được lưu trữ trong cùng một File
- Dễ dàng điều chỉnh hình ảnh qua hệ thống ánh sáng đồng nhất
- Dễ dàng xem lại hoặc in các hình ảnh đã lưu, hoặc làm định lượng thông qua phần mềm định lượng (phần chọn thêm)
- Tuân thủ GMP/GLP và có thể xác nhận IQ/OQ
Máy ảnh số:
- Camera 12 bit nối với máy tính qua giao diện IEEE1394a (FireWire) cho phép truyền hình ảnh dưới 1s
- Máy ảnh được điều khiển bởi winCATS
- Để đảm bảo độ lặp lại cao cho hình ảnh, hệ thống cố định các thông số: tiêu cự, độ mở ống kính, tiêu điểm. Kết quả thu được do vậy sắc nét và có độ lặp lại cao.
Buồng soi:
- Các bóng đèn hoạt động ở tần số cao 60KHz, đảm bảo ánh sáng tối ưu và loại trừ hiện tượng đồng hoá với máy ảnh.
- Tấm phủ buồng đảm bảo loại trừ hoàn toàn ánh sáng bên ngoài nên hình ảnh thu được đúng như yêu cầu của ánh sáng đang sử dụng. Cửa mở cho phép dễ đưa mẫu và chỉnh vị trí
- Tự động tắt để bảo vệ tấm lọc UV
Phần mềm điều khiển và xử lý số liệu winCATS:
- Được thiết kế không chỉ điều khiển và xử lý số liệu cho bộ TLC Scanner, mà còn cho các thiết bị khác như bộ chấm mẫu tự động ….
- Tuân theo tiêu chuẩn GMP/GLP
- Có các đặc trưng nổi bật mà các phần mềm khác không có được: tốc độ quét bản mỏng nhanh lên đến 100mm/s
- Lớp mỏng 36 rãnh với lên đến 100 cửa sổ phổ có thể được đánh giá theo trình tự
- Định lượng: Tính tích phân được thực hiện với hiệu chỉnh nền tự động và hoặc tích phân thủ công …
4. Phần mềm đánh giá định lượng:
- Cho phép định lượng đến 99 píc trên một rãnh so theo các chất chuẩn dùng chạy sắc ký
- Hiệu chuẩn đơn mức, đa mức với hồi quy tuyến tính hoặc không tuyến tính, nội chuẩn hoặc ngoại chuẩn, các chức năng thống kê như độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy …
5. Hệ thống nhúng bản mỏng ( dẫn xuất hóa):
- Tốc độ nhúng đều đồng đều, lựa chọn tốc độ 30/50mm/s
- Lựa chọn thời gian nhúng 1/8s hoặc không xác định
- Thiết bị có thể đặt cho phù hợp với tấm 10/20cm
- Chạy Pin
6. Bộ máy tính và máy in:
- Máy tính: Core 2 Duo 2.0, 2G RAM, 160G HĐ, 52 X CD-ROM, bàn phím, chootk, màn hình 17''
- Máy in Laser mầu : Khổ A4, kết nối USB, tốc độ 38 trang/phút, độ phân giải 5760x1140dpi
10 | MÁY ĐO LƯU BIẾN | chiếc | 1 | Model: Gemini HR nano Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: Bohlin | 50000 | 50000 | 1050000 | 1050000 | BM Phân Tích.
Hệ thống điều nhiệt cho phép kiểm tra chính xác nhiệt độ trên và dưới mẫu đo
Bộ đệm bằng khí (air bearing) có thể phù hợp với máy nén khí
Motor loại sức ỳ siêu thấp (ultra-low inertia)
Lực trượt ở trạng thái ổn định (Steady shear): 20 nN.m
Độ phân giải mômen (Torque resolution): <10-9 Nm
Tốc độ quay (Rotational speed): <10-8 - 600 rads/sec
Biến đổi theo sức căng (Strain): <20 milliseconds
Biến đổi theo tốc độ (rate):5 milliseconds
Độ phân giải vị trí góc (Angular position resolution):5 x 10-8 radians
Thang tần số dao động (Oscillation frequencyrange):10-7 Hz - 100 Hz
Thang lực pháp tuyến (Normal force): 0.005 - 50 N
Chạy được các chế độ đo: Flow, Creep, Oscillation ....
Có trang bị kèm theo các loại đầu đo: cone, plate, bob & cup thích
11 | MÁY CHUẨN ĐỘ KARL - FISHER | chiếc | 1 | Model: V20 Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: Metler Toledo | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | BM Phân tích
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính
01 máy in kết quả
01 bộ hóa chất, thuốc thử.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Khoảng đo thế: -2000…+2000mv; bước nhảy thế: 0.1mv
Khoảng đo dòng: 0…24 μA; bước nhảy dòng 0.1 μA
Online xác định lượng ẩm xâm nhập hệ thống, độ kín hệ thống < 5 μg/min
Khoảng đo lượng nước: 100ppm…100%, độ lặp lại 0.3% ở lượng nước>10mg
Bước nhảy burettes: 20,000 bước
Áp dụng để xác định ẩm trong khoảng từ 100ppm đến 100% H2O
Áp dụng để xác định hàm lượng nước trong mẫu dạng lỏng, dạng rắn hay dạng khí.
Có thể kết nối với hệ thống tự động
Màn hình cảm ứng màu
Thao tác vận hành đơn giản, chỉ cần một thao tác nhấn nút là có thể bắt đầu quá trình chạy mẫu và tự động in ra kết quả cũng như hút dung môi ra khỏi cốc chuẩn độ và tự động bơm dung môi mới vào với tốc độ rất nhanh ( Solvent Manager)
có chức năng quản lí, nhắc nhở người sử dụng đến lúc phải thay đổi dung môi để đảm bảo độ chính xác cho phép phân tích ẩm.
Máy được cài đặt sẵn 08 phương pháp chuẩn của nhà sản xuất.
Tự động tính toán kết quả trong trường hợp dùng phương pháp phân tích hoà tan mẫu bên ngoài bằng dung môi khác sau đó mới phân tích bằng máy chuẩn độ Karl Fischer: áp dụng cho những mẫu lượng ẩm nhỏ và không trực tiếp tan trong dung môi Karl Fischer- phương pháp External extraction: bao gồm tự động tính toán blank- ẩm trong dung môi hoà tan bên ngoài và ẩm trong mẫu.
Ngoài những phương pháp dã cài sẵn trong máy V30 có thể nhớ thêm 120 phương pháp do người sử dụng cài đặt.
Tự động tính toán kết quả sau khi kết thúc quá trình phân tích, Kết quả hiển thị sau phép phân tích rõ ràng, dễ nhìn và tuân theo tiêu chuẩn GLP
Có chức năng tính toán lại khi người sử dụng ban đầu nhập sai giá trị ( ví dụ khối lượng cân), nhưng khi in kết quả tính toán lại máy sẽ dánh dấu dấu * để nhắc nhở đây là kết quả tính toán lại( recaculation)
Chức năng hổ trợ người sử dụng trong quá trình thao tác chạy mẫu ( Online help)
Dữ liệu hiển thị online: thời gian phân tích mẫu, lượng nước, thế, lượng ẩm xâm nhập hệ thống
Có thể online hiển thị các dàng đồ thị sau: E-V, C-t, Drift-t, lượng nước-t
Có thể thực hiện thống kê tới 120 mẫu phân tích
Có thể chuyển sao lưu dữ liệu sang USP và ngược lai.
Có thêt kết nối với máy in qua cổng USP
Kết nối với máy tính qua phần mền LabX.
12 | MÁY XÁY KEO | chiếc | 1 | Model: SCMG - M Xuất xứ: India Hãng sản xuất: SHAKTI | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Vật lý- Hóa lý
Thể tích phễu 3 lít
Công suất đầu ra: 10 - 150 lít cho các hạt có kích thước 5 - 10 micron.
Công suất motor: 1 HP, 2850 RPM, 440V
Áp suất chịu được: 16bar
Nhiệt hoạt động: có thể 120 °C
Có hệ thống chống cháy nổ
13 | MÁY ĐỒNG NHẤT HÓA ÁP SUẤT CAO | chiếc | 1 | Model: Xuất xứ: Hãng sản xuất: | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính
01 đầu đồng hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Là thiết bị đồng hoá áp lực cao có khả năng đồng hoá để tạo ra các hạt Nano có kích thước từ 100 nm đến 6mm.
Thiết kế phù hợp với mô hình trong phòng thí nghiệm.
Công suất đồng hoá khoảng 22lít/giờ.
Áp lực đồng hoá khoảng 1000 bar.
Nhiệt độ gia nhiệt : từ nhiệt độ phòng đến 1050C
Kiểu đồng hoá: Hai cấp.
Tốc độ đồng hoá: từ 10000 đến 30000 rpm
Thể tích khuấy tối đa: 8 lít nước
Độ nhớt tối đa có khả năng khuấy lá: 10000 mPas.
Đầu phân tán phù hợp với công nghiệp dược.
14 | KÍNH HIỂN VI VỚI ĐẦU NỐI CÓ THỂ LẮP VÓI MÁY CHỤP ẢNH , HOẶC HỆ THỐNG TV-CAMERA | chiếc | 2 | Model:MBL 2000V Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: AKRUSS | 15000 | 30000 | 315000 | 630000 | Hóa sinh, Thực Vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Kính hiển vi với đầu quan sát 3 cực
01 bộ kết nối giữa kính hiển vi với máy ảnh
01 máy ảnh kỹ thuật số
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Đầu quan sát 3 đường truyền quang cho phép kết nối máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy chụp ảnh cơ, màn hình TV hoặc máy vi tính.
- Đầu thị kính nghiêng, có thể thay đổi khoảng cách giữa 2 đầu thị kính 55 – 75mm. Bù trừ diopter với vạch bù trừ.
Độ phóng đại lớn nhất : 1000X
Thị kính : 2 thị kính phẳng 10X
Ổ gắn vật kính 4 vị trí.
Vật kính : 4 vật kính tiêu sắc (achromatic objective)
Độ phóng đại N.A.
4X 0,10
10X 0,25
40X 0,50
100X 1,25 (nhúng dầu)
Thân kính và chân đở chế tạo bằng kim loại.
Điều chỉnh ảnh qua núm chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh loại đồng trục (điều chỉnh vi cấp từ 0 – 200 m m, vạch chia 2 m m)
Bàn sa trượt có thể di chuyển theo trục X - Y
Tụ quang thị trường sáng Abbe N.A.1.25. Điều chỉnh được màn chắn sáng. Cung cấp kèm kính lọc xanh da trời và xanh lá cây.
Nguồn sáng: đèn Tungsten Halogen 6V/ 30W, điều chỉnh cường độ sáng, công tắc tắt / mở.
Nguồn điện: 100 – 250V, 50Hz
Máy ảnh có độ phân giải cao tới 2 MPixel chuyên dụng dùng để kết nối với kính hiển vi có thể dùng để chụp ảnh với nhiều phương pháp như chụp với ánh sang thường, huỳnh quang….
15 | KÍNH HIỂN VI PHẢN XẠ TRUYỀN QUA | Bộ | 1 | Model: BX53 Xuất xứ: Philipin Hãng sản xuất: OLYMPUS | 25000 | 25000 | 525000 | 525000 | Vật lý- Hóa lý
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001
Độ phóng đại: 40, 100, 200, 400 và 1000 lần (ứng với thị kính 10X). Có thể nâng cấp lên 2.500 lần khi dùng thị kính 10x và vật kính 100x và bộ phận tăng độ phóng đại phụ 2.5x
Hệ thống quang học UIS2 - hiệu chuẩn vô hạn (UNIVERSAL INFINITY – CORRECTED OPTICAL SYSTEM) cho phép lắp nối thêm các bộ phận quang học khác mà vẫn bảo đảm chất lượng ảnh tối ưu và không làm thay đổi độ phóng đại.
Hệ thống UIS2 thiết kế mới là hệ thống tiên tiến cao cấp cho quan sát huỳnh quang với các tính năng nổi bật như tăng cuờng tỉ số S\N (tín hiệu \ nhiễu) qua kỹ thuật phủ trên các khối lọc huỳnh quang, giảm nhiễu các ánh sáng trôi trên khối lọc (hấp thu hơn 99% ánh sáng trôi), sử dụng vật liệu thủy tinh phát huỳnh quang thấp.
Thị kính xử lý chống mốc WH10X với quang trường rộng F.N= 22mm.
Thực hiện được các kỹ thuật hiển vi sau: Kỹ thuật trường sáng, hình ảnh nổi 3 chiều (DIC) và huỳnh quang, có khả năng nâng cấp dùng cho phân cực
Bộ gá khối lọc có 08 vị trí, xoay tròn để có thể dễ dàng tháo lắp các khối kính lọc huỳnh quang, trên bộ gá có dán nhãn dễ dàng nhận biết các khối lọc.
Nguồn sáng truyền suốt: theo hệ thống quang học Koehler –cho độ sáng tối ưu, sử dụng đèn halogen 12V/100W.Để thuận tiện khi chụp ảnh kính có công tắc cài chọn trước độ chiếu sáng tối ưu cho chế độ chụp ảnh. Ngoài ra có công tắc chỉnh độ sáng vô cấp. Chỉ thị cường độ bằng dòng đèn LED. Có 04 rãnh để lắp kính lọc ánh sáng. Việc chọn và đổi kính lọc rất dễ dàng qua các cần gạt. Đế có lắp sẵn các kính lọc cân bằng ánh sáng và 2 kính lọc trung tính.
Bộ phận điều chỉnh cường độ sáng đặt ngay bên trước kính phần chân đế giúp người sử dụng thuận tiện trong việc điều chỉnh cường độ sáng.
Tự động tắt nguồn sau 30 phút không sử dụng nhằm tiết kiệm điện và tăng thời gian sử dụng của đèn.
Ổ gắn vật kính: mâm xoay tròn, có 6 vị trí để lắp vật kính. Mâm xoay có rãnh để có thể lắp thêm các bộ phận quang học phân tích ánh sáng phân cực hoặc quan sát DIC (ảnh hiệu ứng nổi).
Vật kính xử lý chống mốc loại tiêu sắc phẳng: 4X, 10X, 20X, 40X và 100XO.
Tụ quang tiêu sắc, swing-out N.A: 0.9-0.16, cho độ sáng tối ưu cho các vật kính có độ phóng đại từ 1.25x đến 100x. Trên tụ quang có chia vạnh tương ứng với các loại vật kính.
Đầu quan sát loại ba đường quang (trinocular) có thể lắp thêm bộ chụp ảnh hoặc hệ thống TV- CAMERA để đưa ảnh ra màn hình. Có cần chuyển đổi tỷ lệ truyền quang giữa đầu quan sát và phần chụp ảnh theo ba nấc. Chỉnh khoảng cách giữa hai mắt đến 76 mm, điều chỉnh độ diopt trên mắt trái.
Bàn sa trượt được phủ ceramic chống mài mòn, có thể kẹp giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y. Bộ kẹp giữ mẫu có thể kẹp lam dày, hai lam. Cần di chuyển mẫu bố trí bên phải. Bàn có thể xoay tròn đến 2500 để nâng cao tính linh hoạt định vị tiêu bản.
Nút điều chỉnh ảnh có hai cấp độ: chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, đồng trục bố trí hai bên kính. Hành trình chỉnh thô: 25 mm. Chỉnh tinh có chia vạch với độ dịch chuyển nhỏ nhất 1mm. Nút chỉnh tinh có thể lắp bên phải hoặc trái rất nhanh chóng và dễ dàng thay đổi. Có vòng chỉnh lực căng dịch chuyển của bàn và cơ cấu giới hạn vị trí cao nhất của bàn để tránh va chạm mẫu vào vật kính.
Kính với thiết kế hoàn toàn mới thuận lợi hơn cho người sử dụng thao tác trong thời gian dài mà không gây mệt mỏi.
Kính được thiết kế dạng module, dễ dàng lắp ghép hoặc nâng cấp cho các phương pháp quan sát huỳnh quang, phản pha, ảnh nổi DIC, phân cực … Thân kính dạng chữ Y, kết cấu vững chắc và gọn để tăng khả năng lắp ráp sử dụng thêm các thiết bị phụ trợ khác.
Cho phép nâng cấp tối đa cho mười người xem đồng thời
Có xử lý chống mốc trên toàn bộ hệ thống quang học để hoàn toàn tự động chống sự nẩy mầm và phát triển mốc.
Nguồn điện: 220V/50Hz.
Cung cấp bao gồm:
Thân kính với đầu quan sát 3 đường truyền quang
Thị kính: WH 10X – quang trường F.N 22: 2C
Vật kính U plan semi apochromat 4X
Vật kính U plan semi apochromat 10X
Vật kính U plan semi apochromat 20X
Vật kính U plan semi apochromat 40X
Vật kính U plan semi apochromat 100XO, có lò so, soi dầu.
Tụ quang loại Swing-out Achromatic (N.A.0.9)
Bàn sa trượt, gá kẹp lam kép.
Bóng đèn halogen 12V- 100W: 02 c
Dây điện nguồn,
Chai dầu soi 8cc
Bao đậy máy
Chìa lục giác
Bản hướng dẫn sử dụng.
1.2. HỆ THỐNG HUỲNH QUANG CHO KÍNH HIỂN VI
Hãng sản xuất: OLYMPUS – Nhật Bản
Nước sản xuất: Nhật Bản
Hệ thống huỳnh quang gồm bộ phận tạo nguồn sáng phản chiếu, dùng đèn thủy ngân 100W và các khối lọc huỳnh quang
Các kính lọc huỳnh quang gồm lọc ánh sáng kích thích, bộ chia tia sáng và lọc ngưỡng được thiết kế thành một khối lọc vuông.
Bộ gá khối lọc có 08 vị trí, xoay tròn để có thể dễ dàng tháo lắp các khối kính lọc huỳnh quang, trên bộ gá có dán nhãn dễ dàng nhận biết các khối lọc.
Hệ thống nguồn sáng có tính năng hiệu chuẩn màu từ dãi bước sóng UV đến hồng ngoại. Có rãnh lắp các kính lọc và gương khi quan sát nền sáng / nền đen. Có kính chắn tia UV.
Trên bộ đèn có cần chỉnh tâm thấu kính gom khi soi huỳnh quang.
Cung cấp bao gồm:
Bộ cung cấp điện cho đèn thủy ngân.
Gá đèn với núm có thể chỉnh thấu kính gom cho đèn.
Gá đỡ các khối lọc.
Bóng đèn thủy ngân 12V/100W: 2 bóng.
Kính lọc trung tính: U-25ND25 và U-25ND6.
Bộ chỉnh tâm tiêu bản khi soi hùynh quang.
Dây nối điện nguồn.
16 | CÂN PHÂN TÍCH ( 5 SỐ LẺ ) | chiếc | 1 | Model: XP105DR Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: Metler Toledo | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Cân phân tích 5 số
01 Máy in phù hợp với cân phân tích 5 số
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tải trọng tối đa: 120g
Khả năng đọc cho tải trọng 120g: 0,01mg
Độ lặp lại: 0,04 mg, 0,02mg(20g)
Độ tuyến tính: 0,01mg, 0,02mg (trong khoảng 10g)
Thời gian ổn định: 8 giây
Lượng cân tối thiểu: 31mg
Có chương trình hiệu chuẩn nội tự động: khi nhiệt độ môi trường thay đổi theo thời gian cài đặt.
Có chức năng: Tính thống kê (RSD%) và in được kết quả, Cân khối lượng, tính phần trăm, cân theo công thức.
Có lồng kính chắn gió tháo lắp dễ dàng: Chiều cao ≥ 23cm, chiều rộng ≥ 17,5cm.
Có cổng giao diện: RS232, USB.
17 | MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI FTIR | chiếc | 1 | Model: 660 - IR Xuất xứ: Australia/USA Hãng sản xuất: Agilent/Varian-Mỹ | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | Hóa dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính +phần mềm điều khiển và phân tích
01 bộ Máy tính, máy in
01bộ bao phủ cho vùng nhiệt đới, bộ phụ kiện chuẩn bị mẫu và lắp đặt. bộ phụ kiện đo phản xạ toàn phần.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy quang phổ hồng ngoại của Varian được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận bởi tiêu chuẩn ISO 9001
Thiết kế tổng thể
Máy quang phổ hồng ngoại 660 IR được thiết kế dựa trên bộ căn chỉnh động học 38mm, bộ giao thoa Michenson chuyển động cơ khí để có khả năng bao phủ phạm vi phổ rộng xuống 20cm-1 . 660-IR có độ phân giải tiêu chuẩn cao nhất là 0,07cm -1 và công xuất nguồn
Máy quang phổ Varian 660 IR Sử dụng công nghệ ART tự động nhận dạng phụ kiện lắp đặt trong khoang mẫu ( Accessories Regconition Technology) đăng ký bản quyền. Do vậy nó tương thích với rất nhiều các phụ kiện. Bao gồm cả kính hiển vi single-point.
Thông số kỹ thuật:
- Dải phổ : Mid-IR hoặc Near-IR
- Kiểu giao thoa: Michelson căn chỉnh cơ khí với căn chỉnh động học 38mm
- Bộ chia tia KBr : 7,900—375cm-1 hoặc 11,000 – 20 cm-1(option)
- Nguồn DURAGLOWTM Ceramic được cấp bằng sáng chế : Sử dụng nguồn nuôi bằng dòng xoay chiều cho độ ổn định và lặp lại trong suốt quá trình quét.
- Độ phân giải quang học : 0.07 cm-1
- Tỷ lệ tín hiệu/độ nhiễu (5giây- tiêu chuẩn đo thực tế khi phân tích,) : 10,000:1 (đo pick to pick) ( tương đương với 45.000:1 khi đo tại 30 giây)
- Detector được giải nhiệt DLaTGS
- Cửa sổ KBr
- Toàn bộ hệ thống được gắn kín và hút ẩm bằng silicagel giúp bảo vệ tối đa tác động của môi trường
- Sử dụng công nghệ gain-ranging được cấp bằng sáng chế mà có hệ phần điện tử của hệ thống bên trong và có bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ cao A/D cho tốc độ xử lí 24 bit tốc độ nhanh nhất hiện nay
- Tự động kiểm tra hệ thống về độ chính xác quang học, độ chính xác bước sóng, độ phân giải quang học
- Năng lượng hồng ngoại : 50 mW lên mẫu
- Chức năng designostic cung cấp thông tin cho phòng QC độ an toàn, dễ dàng sử dụng và có giá trị.
- Hệ thống được điều khiển bởi phần mềm RESOLUTIONSTM, và có thể nâng cấp khi cần
- Nội hiệu chuẩn máy tiêu chuẩn bằng polystyrene
- Khả năng hút ẩm của bẩy giữ ẩm : 92 g nước tại ẩm độ 60% RH và nhiệt độ 700F (210C).
- Kết nối được với Kính hiển vi, máy GC, máy phân tích nhiệt trọng TGA
- Kích thước khoang đo: (W x D x H) 23.2 x 27.6 x 15.4 cm
- Kích thước máy: (W x D x H) 70.8 x 75.6 x 34.4 cm
- Nguồn điện : 220V/50Hz
Phần mềm điều khiển máy
- Là phần mềm trọn gói có các đặc điểm :
- Thu thập dữ liệu
- Hỗ trợ liên tục quá trình quét, thu phổ
- Dùng cho mục đích phân tích định lượng thông thường
- Phần mềm tìm kiếm
- Xuất các tệp kết quả phổ thu được sang các định dạng khác nhau.
- Tương thích hoàn toàn với các ứng dụng của Microsoft
- Lưu (ghi nhận- History) toàn bộ các phổ từ các giao thoa đồ qua toàn bộ quá trình vận hành.
- Xấy dựng phương pháp thao tác đã thực hiện trước đó để có các bước thực hiện chính xác mà nguời thao tác mong muốn trong quá trình.
- Phần mềm này có thể nâng cấp lên thành RESOLUTIONS ProTM4.0 để dùng cho nghiên cứu, phát triển
Máy tính, máy in.
Máy tính: Intel Core2 Duo E7500 2*2.93GHz/3MB L2/ FSB 1066MHz/ 2GB DDR3/ 320GB (7200RPM) SATA/ DVD-RW / Intel GMA X4500/ 8*USB 2.0 (4*Front)/ Gigabit Ethernet/ Surround 5.1/ DOS/ Mini Tower.
Bản quyền phần mềm Windows Pro 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD.
Monitor màn hình tinh thể lỏng LCD ≥ 17”.
Máy in: ≥ 21 trang/phút
18 | MÁY HỨNG PHÂN ĐOẠN | chiếc | 1 |  | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Hóa dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính.
01 bộ giá cho ống đk 13 mm, 16 mm, 18 mm
01 bộ phủ chống bụi.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phù hợp với các loại ống đựng mẫu có đk từ 13 đến 28 mm
Có khả năng chứa tối đa 174 ống đk 13 mm và 42 ống đk 28 mm
Thời gian cài đặt từ 6 giây đến 999 phút và 59 giây cho 1 lần lấy mẫu
Có chức năng ổn nhiệt từ 0 đến 400C
Thể tích lấy mẫu từ 1 giọt đến 999 giọt
19 | MÁY LY TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO | chiếc | 1 | Model: Z36HK Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Hermle Labortechnik | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Hóa dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 Máy ly tâm.
- 01 Bộ rotor g óc 6 x 50 ml tốc độ 12000 rpm
- 01 bộ chèn cho ống 15 ml ( 6 cái /bộ ).
- 01 bộ chèn cho ống 30 ml ( 6 cái/bộ ).
- 01 rotor góc 24 x 1,5/2.0 ml tốc độ 30000 rpm
- 01 hộp ống 15 ml d ạng đáy tròn ( 10 cái/h ộp ).
- 01 hộp ống 30 ml dạng đáy tròn ( 10 cái/h ộp ).
Yêu cầu kỹ thuật
- Tốc độ Max 30.000 vòng/phút.
- Lực ly tâm Max. RCF: 50390 xg
- Thể tích ly tâm Max.: 4 x 250 ml
- Thang tốc độ : 200 – 28.000 vòng/phút.
- Thang đặt thời gian: tăng 10 giây với thang 1 giờ, tăng 1phút với thang 100 giờ.
- Nhiệt độ cài đặt: xuống tới -20°C
20 | BUỒNG NUÔI CẤY VÔ TRÙNG | chiếc | 3 | Model: TOPSAFE Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: BIOAIR | 12000 | 36000 | 252000 | 756000 | Hóa sinh, Vi sinh,CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
1. 01 Tủ an toàn sinh học cấp II, loại Class II, A2
2. 01 khung giá để tủ,
3. 01 Đèn UV gắn trên tủ
4. 01 vòi khí gas
5. 01 vòi nước rửa.
6. 02 ổ cắm điện.
7. 01 chai nước rửa để làm vệ sinh bên trong tủ.
10. 01 bộ dụng cụ service.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tủ cấy an toàn làm việc theo nguyên tắc tuần hoàn khí 70/30%.
Luồng khí thổi thẳng đứng 70% hoàn lưu và 30 % thoát ra môi trường.
Buồng làm việc làm bằng thép không rỉ, bể ngoài được sơn phủ epoxy
Kích thước bên trong tủ: 1230 x 580 x 700
Hệ thống lọc khí 2 lọc HEPA H14 hiệu suất 99,999% đối với các hạt có kích thước 0,3 µm.
Hệ thống quạt: 02 quạt ly tâm bao gồm quạt hút và đẩy.
Chức năng an toàn kép.
Đảm bảo cột áp lực trong tủ,
Tốc độ khí: 0,5 m/s
Số lần trao đổi khí: 25 lần/phút
Cường độ sáng > 1000 Lux
Độ ồn < 58 dB
Hiển thị các thông số trên màn hình LCD.
Có hệ thống báo lỗi bằng đèn và âm thanh khí xảy ra các lỗi như sau.
- Tốc độ không khí thoát ra ngoài thấp.
- Tốc độ không khí trong tủ thao tác thấp.
- Quạt đẩy không hoạt động
- Quạt hút không hoạt động
- Cửa kính không được đóng kín
Có đầu dò đo tốc độ gió, luồng khí bên trong tủ.
Có đèn UV công xuất 30W.
Khay làm việc bằng thép không rỉ có thể làm vệ sinh dễ dàng.
21 | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC | chiếc | 1 | Model: MBL - 2000 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: AKRUSS | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 kính hiển vi với đầu quan sát 2 cực, vật kính 4x, 10x, 40x, 100x, 02 thị kính 10x, bàn di mẫu, trắc vi vật kính và thị kính
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Đầu quan sát hai thị kính quan sát. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 48 - 75mm. Có vòng chỉnh độ diopt phù hợp với từng người quan sát.
- Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 3600, có 4 vị trí lắp vật kính.
- Độ phóng đại: 40X, 100X, 400X, 1000X.
- Thị kính 10x, quang trường F.N. = 18
- Vật kính chống mốc – tiêu sắc phẳng 4X, 10X, 40X, 100X.
- Bàn sa trượt có cơ cấu giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y.
- Cơ cấu truyền động không sử dụng thanh răng và bánh răng,
- Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: 76 x 30mm.
- Có khóa bàn sa trượt,
- Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có hai cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, bố trí sao cho dễ dàng thao tác.
- Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng, khoảng điều chỉnh chiều cao: 20mm. Chỉnh tinh với độ dịch chuyển tối thiểu là 2.5mm.
- Nguồn sáng: Hệ thống chiếu sáng truyền suốt dùng đèn Halogen 6V/20W, có núm điều chỉnh cường độ ánh sáng và vòng chỉnh màng chắn sáng
22 | TỦ ẤM CO2 | chiếc | 2 | Model: S@FEGROW Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: EUROCLONE | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ ấm CO2,
01 bình khí CO2 tinh khiết,
01 bộ van giảm áp, và
01 bộ ống sillicon kết nối bình khí CO2 với tủ ẩm,
08 giá đỡ
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Loại sử dụng áo khí CO2 để gia nhiệt
Tủ bằng thép không gỉ, bên ngoài bằng thép đúc phủ sơn chống ăn mòn
Bên trong có 3 ngăn, một cửa ngoài bằng thép không gỉ, một cửa kính bên trong
Dung tích: 188 Lít
Số giá tối đa có thể đặt được: 16
Hệ thống điều khiển nhiệt độ
Dải nhiệt độ: +100C đến 500C
Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.50C tại 370C
Độ chính xác nhiệt độ: ±0.250C
Độ nhạy nhiệt độ: ±0.1250C
Hệ thống điều khiển CO2
Dải CO2: 0.5 đến 20%
Độ chính xác CO2: ±0.25%
Độ đồng đều CO2: ±0.1%
Khôi phục nhiệt độ: 0.150C/phút
Độ phân giải nhiệt độ hiển thị: 0.10C
Kiểm soát nhiệt độ: tỉ lệ 0-100%( có khả năng điều chỉnh)
Đầu dò kiểm soát nhiệt độ: Precision Integrated Circuit
Áp lực dòng khí vào: 20PSIG( 1.4Bar)
Đầu dò kiểm soát CO2: digital Thermo-Conductuvity
Bộ điều khiển điện tử cho pháp điều khiển các thông số hoạt động của tủ: Nhiệt độ và
Kích thước trong ( WxDxH): 457x559x533 mm
Kích thước ngoài( WxDxH): 548x762x595 mm
23 | QUANG PHỔ KẾ | chiếc | 2 | Model: SP3000 Nano Xuất xứ: Nhật Bản Hãng sản xuất: OPTIMA | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Hóa sinh,
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Máy chính, 04 cuvet thủy tinh
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Khoảng bước sóng: 190 đến 1000 nm
Độ rộng băng phổ: 1.8 nm
Độ chính xác: ± 0.5 nm
Độ lặp lại ± 0.5nm
Hệ thống quang học: 1200 line/mm
Ánh sáng lạc: ≤ 0.5%T ở 340 và 400 nm
Chế độ Zero tự động
Detector: Sillicon photdiode
Nguồn sáng: Đén halogen, D2
Hiển thị LCD
24 | HỆ THỐNG ĐIỆN DI ĐẰNG ĐIỆN PHÂN | chiếc | 1 | Model: E3600 Xuất xứ: EU Hãng sản xuất: Consort | 4000 | 4000 | 84000 | 84000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Buồng điện din gang
01 nguồn điện di
Các loại khay đổ gel 26 x 16, 26 x 24 và 26 x 32 cm, 6 lược x 1mm x 28 mầu
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Là hệ thống điện din gang có độ phân giải cao
Chiều dai gel: 32 cm
Kích thước gel: 26 x 16, 26 x 24 và 26 x 32 cm
Thể tích đệm 1400 ml
Số mẫu tối đa: 700 mẫu
Nguồn điện di: 6 – 600V, 5 – 500 mA
25 | MÁY ĐẨY ÉP QUA MÀNG | chiếc | 1 | Model: 10 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: Norterm Lipid | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Máy chính :01 chiếc
Van điều áp Nitrogen :01 chiếc
Bình Nitrogen : 01 chiếc
Bể điều nhiệt: 01 chiếc
25mm Drain Disc 100/ pkg
25mm diameter & 50 nm pore size filters, 100/pk
25mm diameter & 80 nm pore size filters, 100/pk
25mm diameter & 100 nm pore size filters, 100/pk
25mm diameter & 200 nm pore size filters, 100/pk
high pressure line
Máy bơm áp suất cao để đẩy khí Nito qua màng phù hợp với cấu hình của máy
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy dùng để chuẩn bị mẫu ở quy mô thí nghiệm
Máy sử dụng ổn định chắc chắn, được chế tạo từ thép không rỉ cao cấp
Dung dịch hỗn hợp lipid chứa nước được đùn qua màng lọc Polycarbonate dưới áp lực cao
Cỡ hạt tạo được đồng nhất cao, có thể điều khiển
Thể tích chống đùn 10ml
Nhiều loại lipit có thể được sử dụng
Mức đo áp lực ở trạng thái thông thường khoảng 100-700 psi khi nhiệt độ điều chỉnh. Áp lực đùn thường cao hơn 18000 psi.
Đế máy có 3 thanh sếp hình tam giác, độ bằng phẳng và vững chắc tuyệt đối
Ống tygon được đặt tại đầu ống ra và đảm bảo kéo dài 3-4 mm
Bao gồm đĩa cặn Polyester và màng lọc Polycarbonate, xếp chồng kín khít
Thiết kế phần trên của máy đùn gồm Van điều áp lực, cổng giảm áp lực, đầu Male QC để đấu khí Nitrogen, cổng nạp mẫu QC inlet cap, dây siết an toàn cao
26 | HỆ THỐNG TÍCH HỢP MÁY TRỘN, XÁT HẠT, SỬA HẠT CÔNG SUẤT NHỎ | hệ thống | 1 | Model: VMD Xuất xứ: Ấn Độ Hãng sản xuất: CHAMUN | 50000 | 50000 | 1050000 | 1050000 | BM. Công nghiệp dược
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 đầu tạo hạt khô
- 01 bộ phụ tùng lắp đặt
- 01 bộ phận sửa hạt đính kèm hoặc máy sửa hạt đi kèm
Yêu cầu kỹ thuật
- (Chiều dày bánh nén) x (Đường kính bánh nén) ~ 19.05 mm x 203,2 mm (0,75 x 8,0 inches).
- Bề mặt bao chu vi phía ngoài bánh nén ráp, không trơn.
- Tốc độ vòng quay của bánh nén: 4-14 vòng/phút.
- Áp lực của bánh nén: 0- tối thiểu 7 tấn (0 -15000 lbs).
- Công suất: 0,5 đến 5kg/giờ
- Màn hình hiển thị LCD
27 | MÁY TRỘN CAO TỐC | chiếc | 1 | Model: RMG- 10 Xuất xứ: Ấn Độ Hãng sản xuất: CHAMUN | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- Cửa xả liệu.
- Cánh trộn và cánh chém tạo hạt.
- Phễu cấp liệu.
- Hệ thống điều khiển.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Vật liệu: inox.
- Dung tích tối đa: 15 lít
- Công suất tối đa: 5kg.
- Cánh trộn: Động cơ 2,2kW, tốc độ 400rpm/vô cấp
- Cánh chém: Động cơ 1,5kW, tốc độ 1450/2900rpm
28 | MÁY ĐÔNG KHÔ CÔNG SUẤT NHỎ | chiếc | 1 | Model: ALPHA 1-2 LDplus Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Martin Christ | 49500 | 49500 | 1039500 | 1039500 | BM. CND,
Mô tả tính năng chung:
Làm đông và làm khô, dập nút tại chỗ cho các lọ vials, khay ( hoặc các bình cầu khi sử dụng manifold )
Thiết kế linh hoạt bền bỉ và thân thiện với người sử dụng
Các vật tư phụ kiện từ các hãng nổi tiếng như Edward, Danfoss, Leybold, Wilo, Tecumsed...
Điều khiển bằng vi sử lý với màn hình cảm ứng
Các đặc điểm của thiết bị
Nhiệt độ giá rất đồng đều bởi được gia nhiệt và làm lạnh bởi dung dịch silicon
Bộ phận đóng nút tự động bằng điện
Khoảng cách giữa các khay tăng gấp đôi nếu chỉ sử dụng 2 khay
Diện tich chân đế nhỏ
Cửa buồng đông khô
Cửa buồng hình chữ nhật bằng nhựa trong
Khoá cài cơ học
Giá đông khô
4+1 Giá bằng Inox 304 hình chữ nhật với độ nhấp nhô bề mặt 0.4-0.6 micro mét
Các đường đẫn chất lỏng điều nhiệt chạy bên trong giá
Các đường cấp và thoát chất lỏng cho giá đấu song song đảm bảo độ chính xác nhiệt độ giữa các giá
Mạch trao đổi nhiệt
Các bộ phận trao đổi nhiệt dạng tấm lắp nối tiếp với bơm tuần hoàn dạng kín và bộ đốt điện
Hệ thống lạnh
Máy nén lạnh một cấp dạng kín sử dụng môi chất 401a
Hệ thống lạnh với đầy đủ các vật tư phụ kiện như van, bộ lọc, tách dầu, ngưng ...
Hệ thống chân không
Máy hút chân không hai cấp kiểu van quay kết hợp với núm điều chỉnh khí ( với bộ lọc ngăn mất dầu Chọn thêm )
Hệ thống điều khiển
Thiết bị có sãn bộ điều khiển vi sử lý dạng PLC với màn hình màu cảm ứng hiển thị các thông số của quá trình đông khô và các thông số điều khiển
Thiết bị có thể vận hành tự động hoặc bằng tay, người điều khiển có thể lập trình dạng bước hoặc prrofile điều khiển qua các phương thức điều khiển nhiệt độ hoặc điều khiển chân không
Cách thưc hiển thị trên màn hình cho phép người sử dụng lập trình các biến như nhiệt độ, độ chân không, và thời gian cho từng bước, quá trình đông, dập nút… tổng cộng tối đa 20 bước cho từng biến, cho phép tối người sử dụng linh hoạt ưu các quá trình
Màn hiển thị cho phép theo dõi các thông số quan trọng của quá trình đông khô như:
Nhiệt độ sản phẩm
Nhiệt độ vào của giá
Nhiệt độ dàn ngưng
Độ chân không
Thời gian đếm ngược ( còn lại )
Các thông số kỹ thuật:
Nhiệt độ thấp nhất của dàn ngưng : -550C
DảI nhiệt độ điều khiển giá: -400C đến 600C
Nhiệt độ thấp nhất của giá : -450C
Dung tích chứa đá của dàn ngưng: 4 lít
Số máy nén: 01
Công suất máy nén: 1 Hp
Môi chất làm lạnh: R 404a
Bơm chân không: Leybold D8C công suất 8 m3/giờ
Bộ phận đậy nút tự động: đã bao gồm
Các vials tiếp xúc trực tiếp với giá
Số giá : 4+1
Kích thước giá: 200 x 250 x12 mm
Khoảng cách giữa các giá: 68 hoặc 136 mm
Bộ phận điều chỉnh tăng gấp 2 khoảng cách giữa các giá: lựa chọn thêm
Hệ thống điều khiển: PLC kết hợp màn hình cảm ứng
Kích thước: 950x 650x 800 mm
Trọng lượng: 180 kg
Điện áp: 200-240 V 50 -60Hz
Đầu bổ sung Nitơ ( chọn thêm )
Phần mềm điều khiển máy tính (chọn thêm
Bộ lọc hơi dầu chân không
Giảm sự thất thoát dầu chân không
Bộ đầu chia cho việc đông khô các bình cầu
Sử dụng cho 04 bình cầu
Đầy đủ đầu côn và van
Đầu bổ sung Nitơ
Bổ sung Nitơ trước khi đậy nút
Bộ lọc khí vô trùng dạng màng cho khí Nitơ trước khi vào buồng đông khô
Van giảm áp cho chai khí ( Nhật Bản )
Gồm cả ống dẫn khí
Không kèm chai khí
01 Bộ gồm 04 khay đông khô dạng mẻ lớn
dùng cho việc động khô dạng khay
01 bộ khay sử dụng cho vial
01 tấm kéo đáy với 04 khung chặn
Các vials tiếp xúc trực tiếp với giá
Bộ phụ kiện dự trữ
Dầu chân không dự trữ
Thùng 4 lít
Bộ lọc khí vô trùng dự trữ
29 | MÁY KHUẤY TỐC ĐỘ CAO | chiếc | 1 | Model: EUROSTAR Xuất xứ: China Hãng sản xuất: IKA | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính
01 bộ cánh khuấy
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có khả năng khuấy tối đa: 60 lít đối với nước
Độ nhớt khuấy tối đa: 150000 mPas
Tốc độ khuấy tối đa: 1000 rpm
Hiển thị LCD
Điều khiển vi sử lý.
30 | TỦ LẠNH SÂU CỠ LỚN | chiếc | 1 | Model: KK62 HS Xuất xứ:Italia Hãng sản xuất: Euroclon | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
10 hộp đựng mẫu,
01 chìa khoá,
01 dao cạo tuyết.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Kiểu nằm ngang, thể tích khoảng > 600 lít
Khoảng nhiệt độ điều khiển đến - 850C. Độ chính xác nhiệt độ ± 10C.
Chỉ thị nhiệt hiện số với độ phân giải 100C, có hệ thống báo động khi nhiệt quá nhiệt độ đặt trước.
Nhiệt độ thực sự của tủ luôn được hiển thị, kể cả khi tắt nguồn, hoặc sự cố về điện.
Màn hình hiển thị LCD,
Điều khiển bằng vi xử lý.
Đầu dò nhiệt độ bằng Pt
Cấu tạo: Làm bằng thép không gỉ
Cửa tủ: 01 cửa trong và 01 cửa ngoài, Cánh có tay mở và khoá bảo bệ, có bánh xe đẩy dễ dàng.
31 | TỦ VI KHÍ HẬU | chiếc | 1 | Model: WTH - 800 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: DAIHAN | 40000 | 40000 | 840000 | 840000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ vi khí hậu.
04 giá đỡ
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thể tích khoảng 800 lít
Khoảng nhiệt độ điều khiển từ 00C đến 990C
Khoảng điều khiển độ ẩm: Tôi đa 95%
Khoảng điều khiển ánh sáng tối đa: 800 Lux
Bên trong làm bằng thép khống gỉ, chống ăn mon.
Điều khiển vi xử lý.
Hiển thị LCD
32 | HỆ THỐNG HÚT MẪU TỰ ĐỘNG | hệ thống | 1 | Model: EPE - 1210 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Pharmatest | 20000 | 20000 | 420000 | 420000 | BM. CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 bộ lấy mẫu, 01 bơm hút mẫu, 01 bộ chia mẫu
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Bộ lấy mẫu tự động
- 12 ống hút mẫu bằng thép không gỉ
- Bộ truyền động tự động EPE-1210 "electr. Movable Auto-sampling System" dành cho bộ lấy mẫu tự động, tại thời điểm lấy mẫu, hệ thống sẽ tự động hạ các ống lấy mẫu tự động xuống cốc đựng mẫu.
Bơm hút mẫu 16 kênh IPC 16:
Bao gồm hệ thống ống bơm:
- Tốc độ điều khiển bằng digi-switches, điều chỉnh áp suất của mỗi kênh.
- Cổng kết nối bên ngoài cho quá trình bắt đầu , dừng và đảo chiều.
- Màn hình LCD
- Tốc độ dòng : 0.002 - 44 ml / phút cho mỗi kênh.
- Bàn phím : 6 nút với bàn phím màng, hiển thị số
- Tốc độ cài đặt : in %, độ phân giải 0.1% ( rpm )
- Bộ điều khiển từ xa : cổng RS 232 trong , ngoài . Nguồn vào hiện số (TTL Level)
- Cổng vào analog cho điều chỉnh tốc độ.
- Cổng ra cho kiểm tra định lượng.
Cung cấp theo bơm 8 kênh bao goàm:
- 2 bộ 384-3814-6 ( bộ cái ) ISMAPRENE pum-Tubing , ID 2.06 mm
- 1 off B-36-00680 hướng dẫn sử dụng cho bơm nhu động.
Bệ chứa mẫu Fraction Collector
- Số lượng chi kỳ lấy mẫu là : 2x10
- Mẫu trình tự: lập trình từ 3 phút .- đến 99 h 59 phút.
- Lấy mẫu khối lượng: approx. 5ml (tùy chọn 10 ml)
- Lấy mẫu chính xác: Tùy thuộc vào loại bơm được sử dụng, bơm nhu động ± 5%, bơm syringe ± 1% tổng khối lượng lấy mẫu
- Khối lượng refilling: tùy chọn (E-VEN-refilling hệ thống + 16-kênh bơm nhu động hoặc 12-trạm bơm ống tiêm)
- Giao diện RS-232, để kết nối với máy tính
- Hệ thống ống kết nối bơm với Fraction Collector
33 | TỦ ẤM | chiếc | 1 | Model:INB - 500 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Memment | 2700 | 2700 | 56700 | 56700 | Thực vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ ấm 5 gờ khay + 02 khay bằng Inox
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Dung tích: 108 lít
- Đối lưu không khí tự nhiên
- Nhiệt độ làm việc: 5oC đến 70oC
- Sai số nhiệt độ: ± 0,05oC tại 370C, độ đồng nhất ± 0,60C.
- Có bộ phận bảo vệ khi quá nhiệt
- Cửa hai lớp, lớp ngoài bằng thép không rỉ, lớp trong bằng thuỷ tinh
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 99.90C
- Kiểm soát và hiển thị nhiệt độ bằng bộ vi xử lý PID, hiển thị số trên màn hình LED
- Bộ hẹn giờ: 0 đến 99 giờ
- Bộ an toàn nhiệt độ class 3.1 (theo DIN 12880)
- Có kiểm soát chương trình cài đặt bằng vi mạch điện tử kèm theo ổ cắm bên trong tủ thích hợp cho kết nối các thiết bị khác.
34 | MÁY PHÁ VỠ TẾ BÀO BẰNG SIÊU ÂM | chiếc | 1 | Model: VCX - 130PB Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: SONIC | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính
01 đầu siêu âm cho thể tích tối đa 100 ml
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Tần suất: 30 kHz
- Thể tích mẫu nghiền: 0.01 ml tới 750 ml
- Điều chỉnh: 20 tới 100 %
- Xung hoạt động: 0 tới 100%
- Đầu phá mẫu (Ø theo mm): 0.5, 1, 2, 3, 7, 10
- Điện năng tiêu thụ: 115W
- Thời gian đặt: bằng phương tiện lựa chọn bộ cài đặt thời gian
- Nhiệt độ vận hành: +5 tới + 400C
- Nối với máy tính PC: có cổng nối cho máy tính
- Giới hạn về độ ẩm: 10 tới 90%, không gây ngưng
- Kích thước (WxDxH): 130x180x50 mm
35 | MÁY HÚT CHÂN KHÔNG | chiếc | 1 | Model: SC 100 Xuất xứ: Đài Loan Hãng sản xuất: Gemmy | 1000 | 1000 | 21000 | 21000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- Là hệ thống hút chân không nhỏ gọn và tiện dụng cho việc hút, chuyển loại bỏ chất lỏng hoá học, sinh học theo cách sạch và chuyên nghiệp
- Tiết kiệm diện tích, cho phép đặt cả hệ thống lên trên bàn thao tác nhờ có ống thu chất thải có thể tích 500ml
Ứng dụng:
'- Lý tưởng cho việc hút các thể tích nhỏ dung dịch lên đến 10ml thích hợp cho việc hút và loại bỏ:
+ Các dung dịch nhuộm tế bào
+ Các thể tích dịch nhỏ trong các ống ly tâm, các vi đĩa…
+ Các dịch nổi sau bước ly tâm trong tách chiết ADN/ ARN
+ Các dung dịch rửa trong phản ứng Western blot và ELISA
+ Dịch dư thừa trên các lam kính, đĩa petri
+ Các dung dịch vi khuẩn
VACUSIP được thiết kế đảm bảo an toàn cho người sử dụng bao gồm :
- Có màng lọc kỵ nước ở đầu vào của bơm nhằm bảo vệ quá tràn và bảo vệ các chi tiết điện khỏi dịch lỏng và hơi nước
- Để dễ dàng khử nhiễm, các phần tiếp xúc với chất lỏng đều có thể khử trùng được
Thân thiện với người sử dụng:
- Bơm chân không tích hợp chạy êm và dừng ngay khi thiết lập đến mức chân không đã cài đặt qua đó giúp ngăn ngừa sự vận hành bơm không cần thiết, giảm độ ồn và tăng tuổi thọ của pin
- Sự thay đổi một chai thu dịch thải mới thì sạch và thuận tiện: chỉ cần vặn nắp ra và lắp vào một chai mới, các chai này phổ biến trong phòng thí nghiệm
+ Hệ thống luôn luôn sẵn sàng cho sử dụng ngay: chỉ cần bật, cài đặt mức chân không mong muốn và bắt đầu hoạt động
- Nhỏ gọn nên có thể vận chuyển và đặt tại mọi nơi, ngay cả nhưng phòng có diện tích hẹp
Đầu thao tác bằng silicon:
+ Cho phép điều hoà dòng dịch lỏng bằng cách áp dụng áp suất tay khác nhau.
+ Có sẵn các adapter khác nhau để phù hợp với nhiều loại bình chứa
+ Tay thao tác được giữ trên giá đỡ tích hợp với máy đảm bảo luôn sạch sẽ và an toàn
Thông số kỹ thuật:
+ Dải điều khiển chân không: -250 mbar ±20 %
+ Tốc độ hút chất lỏng 2.3 ml/s với đầu hút bằng kim loại dài 40mm
Kích thước máy (HxWxD): 125x120x162 mm; chiều cao khi kèm chai và dụng cụ hút: 345 mm
Trọng lượng: 500 g (không kèm chai)
- Chai borosilicat với nắp GL 45, 500ml
Cấu hình thiết bị:
- Thân máy VACUSIP
- Chai bằng Borosilicat dung tích 500ml
- Tay thao tác gồm: đầu hút bằng thép không rỉ, một kênh và 8 kênh, một đầu hút phù hợp với đầu tip
- Ống silicon
- Dây nguồn
36 | LỒNG GHI CHUYỂN HÓA | chiếc | 3 | Model: 41800 Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Ugo Basile | 4000 | 12000 | 84000 | 252000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 lồng ghi chuyển hóa
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Diện tích lồng phù hợp với chuột nhắt và chuột cống có trọng lượng tới 300 graam, có bộ phận cho ăn, uống nằm ngoài lồng phù hợp với thức ăn lỏng và rắn, có bộ phận thu và hứng nước tiểu
37 | BƠM TIÊM TRUYỀN TỰ ĐỘNG | chiếc | 2 | Model:P120 Xuất xứ: UK Hãng sản xuất: MTI | 4000 | 8000 | 84000 | 168000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Bơm tiêm truyền tự động.
01 xylanh 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Vật giữ xy lanh có thể giữ được từ 1-10 xylanh, thể tích xy lanh từ 10 ul- 10ml
Màn hình LCD thể hiện các thông số
Khoá, chốt dễ dàng điều chỉnh xy lanh
Các thông số : thể tích xy lanh, thể tích truyền, tốc độ truyền có thể điều chỉnh nhờ các phím chức năng trên bơm
Lực tuyến tính : 40lb( 18kg)
Độ chính xác ±<1%
38 | MÁY LẮC Ủ | chiếc | 1 | Model: SC20 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: Torrey | 3000 | 3000 | 63000 | 63000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy lắc ủ
01 Block nhiệt 24 vị trí x 1.5 ml và 01 block 30 x 0.5 ml., nắp đậy
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Nhiệt độ: -100C đến 1000C
- Hiển thị các thông số cài đặt như nhiệt độ, tốc độ lắc, thời gian cài đặt, thời gian thực tế hoạt động.
- Gia nhiệt kiểu Pentier.
- Tốc độ lắc: 200 - 1500 vòng/phút.
- Độ chính xác nhiệt độ điều khiển:
o + /- 0.20C
o +/- 10C giữa 200C và 450C
- Tốc độ gia nhiệt: 50C/phút
- Tốc độ hạ nhiệt: Từ 2 - 30C/phút
- Thời gian cài đặt: đến 99 giờ hoặc liên tục.
- Đư­ờng kính lắc trộn: 3 mm
39 | LỒNG GHI HOẠT ĐỘNG TỰ NHIÊN | chiếc | 1 | Model: 47420 Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Ugo Basile | 12000 | 12000 | 252000 | 252000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 bộ phận điện tử
01 hệ thống sensor cảm biến theo chiều đứng và ngang.
01 Cáp và giấy in, sách hướng dẫn sử dụng.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Dụng cụ là một lồng nhựa kích thước : 41x 41 x33 cm với các cảm biến cho các hoạt động ngang và dọc, 1 bộ phận điện tử với các cổng số để tập hợp dữ liệu. Số liệu sau khi được thu thập sẽ được lưu trữ và xử lý bằng phần mềm
40 | ISOMETRIC FORCE TRANDUCERS | chiếc | 1 | Model: 7003 Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Ugo Basile | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình:
Máy chính, bộ dụng cụ lắp đặt, bộ quả cân
Yêu cầu kỹ thuật:
Thiết bị được sử dụng để đo chính xác lực trong hệ cơ dưới điều kiện cùng kích thước và đo sự thay đổi lực trong điều kiện chiều dài không đổi và tải trọng không đổi
Điện thế kích thích cực đại: 6V
Điện thế kích thích điển hình: 3V
Độ nhạy 110 µV
Độ trễ, không tuyến tính: ±3%
Khoảng lực đo: 0-800 mg
Mức độ quá tải: 5g
Quán tính: 7 gcm2
Tay đòn bẩy: 0.5 mm/g
41 | LÔNG GHI PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN | chiếc | 1 | Model: LE116 Xuất xứ: UK Hãng sản xuất: Panlab Harvard | 35000 | 35000 | 735000 | 735000 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Bộ ghi chương trình, lồng cho phép nghiên cứu các loại chuột cống và chuột nhắt.
01 hệ thống sensor nghiên cứu sự phản xạ sự sợ hại và giật mình của chuột
01cuộn giấy ghi, cáp có 10 cổng kết nối.
01 phần mềm CUB, 01 máy tính.
Yêu cầu kỹ thuật:
Là thiết bị thử nghiệm sự phản xạ của chuột trong lồng với bộ điều khiển vi xử lý để kiểm soát thính giác, thị giác và kích thích điện của chuột.
Bộ điều khiển cho phép thay đổi cường độ, thời gian và tần số của kích thích.
Kiểm tra xung đột trong đó động vật luôn luôn được cú sốc trong suốt thời gian cài đặt trước, ngay cả khi nó đi qua nhiều lần.
Kích thước lồng khoảng : 40 x 20 x 22 cm
42 | Máy đo điện thế màng | chiếc | 1 | (Millipore* Millicell-ERS Volt-Ohm Meter and accessories ) Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức. | 1200 | 1200 | 25200 | 25200 | Dược lực
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
1 máy đo, pin, điện cực STX 01, bộ sạc pin
Yêu cầu kỹ thuật:
Giới hạn điện thế màng có thể đo được : ±999.0mV
Độ phân giải : 0.1mV
Điện năng tiêu thụ (Resistance range): 0 to 10,000 W
Resistance Resolution : 1 W
AC square-wave current: ±10µA (nominal) at 12.5Hz
Nguồn điện : Internal 6V NiMH 2,200 mAH battery with external 12 VDC supply for recharging
Thời gian chạy của pin: 8 - 10 hrs.
Điều kiện môi trường: Nhiệt độ :10 - 38°C Độ ẩm 0-90%
43 | Bộ chuyển phân tử lên màng lai | chiếc | 1 | Hãng sản xuất: Cleaver Scientific - Anh. Model: SD20 | 2000 | 2000 | 42000 | 42000 | Dược lực
* Yêu cầu cấu hình thiết bị:
+ Máy chính Semi Dry Maxi, 20 x 20cm và cáp điện
+ Hộp màng lai
+ Hộp giấy thấm
+ Hướng dẫn sử dụng
* Yêu cầu kỹ thuật
+ Bộ chuyển phân tử lên màng lai bán khô cho phép chuyển các protein, DNA, RNA một cách nhanh chóng, hiệu quả và kinh tế.
+ Có thể thực hiện với các kĩ thuật lai hiện nay như: western, southern và northern blot với các đệm và các quy trình đơn giản, tương hợp với các bản gel dày từ 0.25 đến 10mm mà không cần các phụ kiện khác
- Thích hợp cho các ứng dụng sau khi cắt enzyme giới hạn, PCR hay realtimPCR nhằm phát hiện sâu hơn các ADN/ ARN quan tâm
- Đánh giá mức độ đặc hiệu cũng như mức độ tinh sạch, toàn vẹn của phân tử protein sau khi tinh sạch, lưu trữ một thời gian…
+ Kinh tế do lượng đệm tiêu thụ ít
+ Thời gian chuyển nhanh chóng từ 15 đến 30 phút tùy theo từng ứng dụng.
+ Sử dụng bộ đinh ốc vặn chặt đảm bảo bộ cấu trúc chuyển được chặt và phân tán lực lên tất cả các cấu phần của bộ chuyển.
+ Điện cực anot phủ bạch kim và catot từ thép không rỉ chống lại hiện tượng ăn mòn
+ Phân tán nhiệt đồng đều trên cấu trúc kẹp chuyển đảm bảo thời gian chuyển đồng nhất và không làm mất mẫu.
+ Với cấu trúc trong mờ, cho phép quan sát việc đặt chiều của bộ chuyển
+ Kích thước (W x L x H): 26 x 26 x 7cm
+ Khả năng tải: 1 bản Blot, kích thước 20 x 20cm hoặc 4 bản kích thước 10 x 10 cm
+ Có thể chuyển cùng lúc nhiều gel. Gel có thể đặt cạnh nhau hay đặt nhiều lớp.
- Cho phép chuyển ADN/ ARN từ gel agrose do khả năng tương hợp với cả bản gel có bề dày 10mm
+ Thể tích đệm: 20ml
44 | MÁY NHÂN GEN PCR | chiếc | 2 | Model: SpeedCycler2 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Analytik Jena | 15000 | 30000 | 315000 | 630000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Giao diện điều khiển ngoài linh động với màn cảm ứng 5.7” , cổng giao tiếp LAN, USB
01 Block nhiệt 96 SPR (96 x 0.2 ml)
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Có bốn loại Block được sử dụng
Đối với máy PCR này, có thể chọn ra 4 loại khối nhiệt rapidPCR khác nhau. Tất cả các khối nhiệt đều làm bằng bạc và phủ vàng nhằm bảo vệ khỏi sự ăn mòn. Khi thay đổi các khối nhiệt thì dễ dàng và nhanh chóng mà không cần dụng cụ nào khác.
24 SPR block; 24 x 0.2 ml.
48 SPR block; 48 x 0.2 ml.
36 LPR block, 36 x 20 µl.
96 LPR block; 96 x 20 µl.
Mức tiêu thụ mẫu thấp
Thông số kỹ thuật
Block nhiệt bằng bạc phủ vàng
Block Low-Profile-Rapid (LPR):
Tốc độ gia nhiệt tối đa: 15 °C/s
Tốc độ làm mát tối đa: 10 °C/s
Block Standard-Profile-Rapid (SPR)
Tốc độ gia nhiệt tối đa: 12 °C/s
Tốc độ làm mát tối đa: 8 °C/s
Kiểu kiểm soát nhiệt độ: thông qua block đồng thời qua cả Tube
Khoảng nhiệt làm việc (oC): 4 – 105
Độ chính xác nhiệt (oC): <± 0.2 ở 72 oC.
Độ đồng đều nhiệt (oC): ± 0.3 ở 72 oC.
Dung tích mẫu đưa vào: 48 x 0.2 ml; 96 x 20 µl; 36 x 20 µl; 24 x 0.2 ml.
Nắp máy: Nắp trượt nâng nhiệt lên đến 120 oC, điều chỉnh được áp suất
Giao diện sử dụng: Thông qua phần mềm, kết nối PC; Thông qua HID-Pro 320.
Các thông số khác
Kích thước (Dài x cao x rộng): 280 mm x 290 mm x 250 mm.
45 | MÁY ELISA | chiếc | 2 | Model: TC92, TC94, TC96 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: TECO | 14000 | 28000 | 294000 | 588000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 máy ủ lắc
- 01 máy rửa ELISA
- 01 bộ máy tính và máy in đồng bộ.
- 01 bộ dụng cụ service
Yêu cầu thông số kỹ thuật
1. Máy đọc
+ Phần trắc quang, đo sáng
+ Dải bước sóng: 200 – 1000 nm. Độ chính xác bước sóng: ± 2nm, độ lặp lại của bước sóng: ± 0,2 nm. Dải động học: 0 – 4 OD, độ phân giải: 0,0001 OD, độ chính xác (OD): ± 1% ± 0,01OD từ 0 đến 2,0 OD, độ tuyến tính (OD): ±1% từ 0 đến 2, OD, độ lặp lại: 1% ± 0,005 OD. Tốc độ đọc: 15 giây/khay 96 giếng.
+ Khay mang có cấu hình chuẩn là đĩa 96 giếng, có thể sử dụng được cho khay mang thanh strips.
+ Phần điện tử:
+ Màn hình hiển thị LCD
+ Yêu cầu về máy in: Kết nối qua cổng song song với bộ nhớ đệm tối thiểu đạt được là 2 kbyte.
+ Bộ nhớ: RAM, lưu giữ được kết quả xét nghiệm.
+ Phần mềm phân tích kết quả:
+ Tốc độ phân tích: Đọc và in kết quả với bản plate 96 giếng trong thời gian khoảng 2 phút. Có các chế độ tính toán: Hiệu chuẩn đơn điểm, đọc và vẽ đồ thị theo dạng điểm nối điểm, phức hợp hồi quy (đường cong), hồi quy đường thẳng (log/logi), đo độ hấp thụ theo giếng, đo nhiều điểm với kết quả là % hấp thụ.
+ Hiển thị được các bước thao tác trợ giúp người dùng, báo hiệu các lỗi, đọc riêng từng phần của khay, hiển thị ngày giờ, các giới hạn thao tác, kiểm tra hệ thống bán phần, xây dựng và vẽ bản đồ các đường cong đo.
2. Máy ủ lắc:
+ ủ hoặc lắc được hai bản plate 96 giếng. Khay chứa tiêu chuẩn chứa được 2 bản plate 96 giếng hoặc khay chứa thanh strip.
+ Có thể lựa chọn kiểu lắc tròn hoặc lắc rung với tốc độ lắc tròn có thể điều chỉnh được đến 1500 rpm.
+ Nhiệt độ cài đặt từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến 40oC với độ phân giải điều khiển là 0.1oC.
+ Điều chỉnh thời gian lắc bằng kỹ thuật số hoặc có thể điều chỉnh bằng cơ học (hoạt động độc lập).
+ Có nắp đậy chống sự biến đổi gây ra bởi ánh sáng.
+ Có chế độ cài đặt thời gian, xem thời gian tiến hành, dừng lắc và cài đặt nhiệt độ khi hết thời gian cài đặt.
Phục vụ cho các thử nghiệm đo hóa sinh, miễn dịch, enzym, các thử nghiệm cần đo mật độ quang trên nhiều mẫu sinh học, các thí nghiệm Dược lý tế bào và phân tử.
Yêu cầu chung: có khả năng đo với dải bước sóng rộng (200 nm - 999 nm), thích ứng với cả loại giếng đáy nhọn và đáy bằng 6, 12, 24, 48, 96 và 384 giếng, có khả năng lắc rung ban đầu và điều nhiệt, có cổng ra có thể kết nối với máy tính và kèm theo máy in đồng bộ tương ứng.
3. Máy rửa ELISA
Máy rửa là một hệ thống tự động hoàn toàn, có sẵn bơm hút chân không và bơm phân phối được thiết kế một cách hoàn hảo dễ dàng trong lập trình
Dùng được cho mọi loạI Plate, rửa tối đa 96 giếng và tối thiểu 8 giếng.
Một hàng kim hút và một hàng kim phân phối dung dịch
Máy lắp sẵn 8 kim rửa hoặc 12 kim rửa theo yêu cầu và có thể dễ dàng tháo lắp để bảo dưỡng hoặc vệ sinh
Rửa cả plate hay từng dãy Strip cho các loạI Plate (đáy phẳng, hình U hay hình V)
Lập trình dễ dàng với các chương trình rửa: Bộ nhớ có thể cài đặt tới 75 chương trình rửa khác nhau cho tất cả các xét nghiệm ELISA. Ngoài ra người sử dụng có thể cài đặt, lập trình rửa mới dễ dàng đến vô hạn các chương trình rửa khác nhau theo ý muốn. Không dùng thẻ chương trình.
Có nhiều phương pháp rửa khác nhau hoặc có thể kết hợp các phương pháp rửa lạI với nhau thành một phương pháp rửa của riêng mình.
Có thể đIều chỉnh chiều ngang hay chiều dọc vị trí của đầu kim rửa trong giếng với mỗi bước dịch chuyển là 0.1 mm
Có sẵn bình chứa các dung dịch rửa và chất thảI với thể tích là 2 lít.
Hệ thống hút và phân phối dung dịch rửa nối với các bình có lọc tránh được hiện tượng trào ngược vào máy. Vỏ máy được thiết kế chống lạI AEROSOL của môI trường làm việc và bộ phận dịch chuyển plate có thể tháo lắp đem tiệt trùng để tránh sự lây nhiễm.
Người sử dụng được hướng dẫn sử dụng lập trình qua màn hình tinh thể lỏng, chỉ rõ các trạng tháI hiện tạI và nhắc nhở người sử dụng các bước thực hiện tiếp theo.
Thể tích rửa: 50 - 3000 ml
Thể tích sót lại cho mỗi giếng: < 2 ml
Thời gian ngâm : 0 - 60 phút (mode plate)
Độ chính xác: ± 5% CV
Máy đã được nhiệt đới hóa, vận hành tốt trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao
4. Máy tính, máy in
Máy tính: Intel Core2 Duo E7500 2*2.93GHz/3MB L2/ FSB 1066MHz/ 2GB DDR3/ 320GB (7200RPM) SATA/ DVD-RW / Intel GMA X4500/ 8*USB 2.0 (4*Front)/ Gigabit Ethernet/ Surround 5.1/ DOS/ Mini Tower.
Bản quyền phần mềm Windows Pro 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD.
Monitor màn hình tinh thể lỏng LCD ≥ 17”.
Máy in: ≥ 21 trang/phút
46 | HỆ THỐNG SOI VÀ CHỤP ẢNH GEL | hệ thống | 1 | Model:E2051 Xuất xứ: EU Hãng sản xuất: Consort | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chụp ảnh gel gồm buồng tối với cửa sổ quan sát trên thân buồng
01camera màu kĩ thuật số, 01bàn soi gel M-20 và máy in màu
- 02 paper/Ink Kit cho 108 ảnh
- 01 converter Plates 25x 26cm UV to White Light
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Thích hợp cho việc chụp ảnh các bản gel nhuộm huỳnh quang, các bản gel nhuộm màu
- Camera màu kĩ thuật số với độ phân giải cao lên tới 10.0 megapixel
- Kèm theo thẻ nhớ SD tối thiểu 16 MB minimum
- Buồng tối: trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn với thiết kế mới có cửa sổ quan sát trên thân buồng tối cho phép quan sát dễ dàng và an toàn các bản gel trên bàn soi gel
- Bàn soi gel cung cấp tia UV cho quá trình quan sát và chụp ảnh gel, có thể lựa chọn các bàn soi gel khác nhau tùy theo nhu cầu của người sử dụng
- Máy in màu cho phép in ảnh kích thước 4" x 6" với giá thành thấp, đạt tiêu chuẩn cho phòng thí nghiệm ngay khi cần. Độ phân giải 300 x 300, cho phép kết nối với USB
- Phin lọc: Ethidium bromide được cài sẵn phía trên buồng tối, có thể dễ dàng thay đổi các phin lọc khi cần
- Có chốt khóa để cố định camera vào buồng tối, hạn chế nguy cơ rơi vỡ camera
- Quan sát ảnh màu qua máy ảnh màu kĩ thuật số hay qua cửa sổ trên thân máy hoặc lựa chọn thêm màn hình màu LCD
- Lưu giữ ảnh và in: có thể lưu ảnh vào thẻ nhớ hay in ngay bằng máy in đi kèm theo máy chính
- Bàn soi gel kích thước: 20x20 cm, bước sóng 302 nm,365 nm
47 | MÁY LY TÂM LẠNH CỠ NHỎ | chiếc | 1 | Model: Z233 -M2 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: Hermle | 7000 | 7000 | 147000 | 147000 | Hóa sinh, vi sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 01 Rotor goc 24 x 1.5/2.0 ml
- 60 Chèn cho ống 0.2 đến 0.5 ml
- 60 Chèn cho ống 0.5 đến 0.8 ml
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Tốc độ: 28000 rpm, có thể cài đặt tốc độ từ 500 rpm, bước tăng 100 rpm.
- Lực ly tâm tối đa: 31.514 RCF.
- Tốc độ tăng tốc: 10 giây
- Tốc độ giảm tốc: 11 giây.
Nhiệt độ mẫu khi ở tốc độ tối đa: 40C
- Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: - 200C đến 400C
- Chế độ hẹn giờ 99 phút 59 giây.
- Có thế độ làm lạnh nhanh từ nhiệt độ phòng xuống 40C chỉ mất 15 phút.
- Tự động kiểm tra sự cân bằng của roản
- Hiển thỉ LCD
- Dung tích tối đa: 60 x 1.5/2 ml
48 | TỦ NUÔI CẤY VI SINH | chiếc | 1 | Model: FTC90E Xuất xứ: Italia Hãng sản xuất: Velp | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | CND
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 tủ ấm, 02 giá đỡ.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Thể tích: 150 lít
Nhiệt độ cài đặt: 3,00C – 50,00C
- Màn hình hiển thị LED , hiển thị nhiệt độ thực.
- Bên trong có ổ cắm điện.
- Đối lưu không khí bằng quạt giúp cho nhiệt độ ở trong tủ được đồng nhất quanh buồng được nhanh chóng.
- Điều khiển, lập trình nhiệt độ bằng hệ thống vi xử lý, Regu điều chỉnh nhiệt độ hoàn toàn tự động cân bằng theo nhiệt độ cài đặt bởi người sử dụng, nhiệt độ bên trong tủ liên tục được hiển thị trực tiếp thông qua màn hình hiển thị số bên ngoài.
- Dùng phù hợp cho bộ BOD 6 chỗ hoặc BOD 10 chỗ.
- Có cổng giao diện RS232 để kết nối máy tính.
- Kích thước tủ (W xHxD): 550x590x600 mm
49 | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG | chiếc | 1 | Model: KT40L Xuất xứ: NHật Bản Hãng sản xuất: ALP | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Thực vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
- 02 giỏ đựng dụng cụ để hấp,
- 01 can đựng nước xả.
- 01 Van xả tự động
- 01 Van xả bằng tay.
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Dùng để tiệt trùng các dụng cụ, môi trường nuôi cấy phục vụ cho nuôi cấy tế bào và các kỹ thuật sinh học phân tử.
- Dung tích khoảng ~ 80 lít
- Khoảng nhiệt độ điều khiển: 40 – 1270C
- Nhiệt độ hiển thị tối đa: 1400C
- Khoảng áp suất hoạt động:0,16Mpa
- Khoảng nhiệt độ làm ấm Agar: 40 – 600C
- Khoảng nhiệt độ làm tan Agar: 40 – 900C
- Cài đặt thời gian tiệt trùng: 0 – 99h99”
- Có van chống quá áp an toàn cho người sử dụng
- Làm bằng thép không rỉ
- Có chương trình cài đặt thuận tiện cho sử dụng. Điều khiển hoàn toàn tự động từ lúc gia nhiệt cho đến khi chương trình tiệt trùng kết thúc. Toàn bộ quá trình tiệt trùng được hiển thị trên màn hình bằng hệ thống vi xử lý.
- Có nhiều chế độ để lựa chọn nhiệt độ tiệt trùng (thông qua điều chỉnh áp suất) và thời gian tiệt trùng cho hấp tiệt trùng agar, tiệt trùng nước, tiệt trùng cho các nguyên liệu ở thể rắn và chế độ làm tan agar.
- Có chương trình hấp sấy tự động, có chu trình làm khô với nhiệt độ làm khô từ 40 đến 60OC.
- Có hệ thống tự ngắt điện khi mức nước thấp dưới giới hạn cho phép.
50 | THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG CHỐNG MỐC | chiếc | 1 | Model: BASE 10 Xuất xứ: TQ Hãng sản xuất: BIOBASE | 8000 | 8000 | 168000 | 168000 | Thực vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy khử trùng bằng phương pháp tao aerosol từ Formandehyd
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Công suất tạo aerosol khoảng 2000 ml/h
Phù hợp cho các phòng đặt máy, phòng sạch, tủ an toàn sinh học…
51 | MÁY ĐO HẤP THU CHẤT RẮN | chiếc | 1 | Model: BET 201 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: PMI | 100000 | 100000 | 2100000 | 2100000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình:
01 Máy chính
01 hệ thống loại khí, máy tính, máy in…
01 bộ máy tính, máy in…
Yêu cầu kỹ thuật:
Khoảng diện tích bề mặt xác định: 0.01 m2 hoặc cao hơn
Đường kính lỗ từ Micropore đến 2000 Ao
Thể tích mẫu đến 10 cc
Áp suất từ 10 torr đến 500 psi
Độ phân giải 1/20000
Độ chính xác: 0.15% độ đọc.
Nhiệt độ hấp phụ từ - 196,5oC đối với khí N2 đến + 300oC
Có khả năng hấp thụ các loại khí như N2, H2, CO, CO2, H2O, Kr, Br
Hệ thống loại khí với lò gia nhiệt lên tới 500oC với chức năng loại khí và kiểm tra hiệu suất đồng thời
52 | MÁY CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ TỰ ĐỘNG | chiếc | 1 | Model: T50 Xuất xứ: Thụy Sỹ Hãng sản xuất: Metler toledo | 30000 | 30000 | 630000 | 630000 | Vật lý- Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Cốc chuẩn độ- cho mẫu thường- Cốc bằng nhựa 100ml ( màu trong), 100 cái/bộ
Cốc chuẩn độ cho mẫu nhạy sang
Cốc bằng nhựa 100ml ( màu đỏ dục), 100 cái/bộ
DMI140: Điện cưc kép dùng để chuẩn độ oxi hóa khử- Chỉ số Peroxide Value có sensor có thể giao tiếp với máy có thể nhận ra đây là điện cực nào nên tránh được sự nhầm lẫn khi sử dụng rất nhiều điện cực cho các ứng dụng khác nhau
DV1010 Burettes tự động 10ml
Dung dịch 3M KCl/AgCl (250ml), dung dịch electrolyte vào bảo quản điện cực:DMi 140
Dung dich chuẩn õxi hoá khử 220mv
DGi116
Điện cưc kép chuẩn độ Acid- Base trong môi trường khan, có thể dùng để đo pH. Có sensor có thể giao tiếp với máy có thể nhận ra đây là điện cực nào nên tránh được sự nhầm lẫn khi sử dụng rất nhiều điện cực cho các ứng dụng khác
DV1010 Burettes tự động 10ml
Dung dich LiCl 1mol/l trong ethannol: dung dịch electrolyte và bảo quản cho điện cực DGI116
DGi115: Điện cưc kép chuẩn độ Acid- Base trong môi trường nước. có sensor có thể giao tiếp với máy có thể nhận ra đây là điện cực nào nên tránh được sự nhầm lẫn khi sử dụng rất nhiều điện cực cho các ứng dụng khác nhau.
DV1010 Burettes tự động 10ml
Dung dịch 3M KCl (250ml), dung dịch electrolyte vào bảo quản điện cực:DGI115
Dung dich chuẩn pH : Bufer 4.01(6x250ml)
Dung dich chuẩn pH : Bufer 7.00(6x250ml)
Dung dich chuẩn pH : Bufer 9.21(6x250ml)
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Dùng để chuẩn độ Acid-base trong môi trường nước, môi trường khan, chuẩn độ tủa( chloride, bromide), chuẩn độ oxi hóa khử, chuẩn độ chất hoạt động bề mặt, chuẩn độ chọn loc Ion ISE, chuẩn độ KF (them option)
- Người sử dụng có thể cài đặt công thức theo ý muốn được
- Cài đặt tối đa 5 công thức tính toán trong cùng một phương pháp
- Màn hình hiển thị cảm ứng (touch screen)
- hiển thị đầy đủ tất cả các chức năng của thiết bị.
- Có thể cài đặt phương pháp, ứng dụng trên màn hình home screen nhờ vậy người sử dụng dễ dàng gọi chương trình ra chỉ nhờ 1 Click, (12 short cuts)
- kết quả hiển thị sau phép phân tích rõ ràng, dễ nhìn và tuân theo tiêu chuẩn GLP
- Máy có thể nhận biết Burettes vì vậy tránh được sự nhầm lẫn khi sử dụng nhiều burettes chứa nhiều dung dịch chuẩn khác nhau.
- Máy có chức năng nhận diện điện cực, tránh được sự nhầm lẫn.
- Bộ nhớ lưu được 120 phương pháp do người sử dụng cài đặt, 30 phương pháp cài đặt sẵn bởi Mettler Toledo
- Trong một phương pháp có tổng cộng 15 chức năng
- Có thể cài tới 120 mẫu cho một series
- 2 Cổng kết nối với chuẩn độ thế ( Potentiometric), có thể mở rộng tới 4 cổng
- 1 cổng chuẩn độ Polarzied
- Cổng nối điện cực tham khảo( reference electrode)
- Cổng nối cảm biến nhiệt độ
- Cổng nối điện cực đo độ dẫn ( phải mua thêm option)
- Cổng giao tiếp với USB, CAN, Ethernet, RS-232, TTL, cho phép kết nối với máy in qua cổng USB, cũng như các thiết bị có cổng RS-232 và TTL mà không cần cài đặt hardware.
- Máy có thể gắn bộ thay đổi mẫu tự động(Rondo, rondolino)
- Máy lắp sẵn 1 burettes drive dùng trong quá trình chuẩn độ, có thể gắn thêm 3 burettes drive.
- Phụ tùng theo máy gồm máy chính và các phụ kiện sau: bộ điều khiển bằng màn hình cảm ứng, cáp SC LENMO nối điện cực, bộ khấy từ gắn sẵn trong máy, cá từ, cáp USB nối máy in, adapter, cáp nguồn, sách hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật :
- Khoảng đo thế: -2000…+2000mv; bước nhảy thế: 0.1mv, giới hạn sai số: 0.2mv
- Khoảng đo dòng: 0…24 μA; bước nhảy dòng 0.1 μA, giới hạn sai số 0.3 μA
- Đối với điện cực nhiệt độ PT1000: bước nhảy: 0.1o‑C, giới hạn sai số: 0.2oC
- Độ phân giải của Burettes định lượng là 20,000, với Burettes 10ml thì độ phân giải là 0.5ul. sai số giới hạn ở 10% thể tích là 15ul, 30% thể tích là 15ul, 50% thể tích là 25ul, ở 100% thể tích là 50ul
- Độ phân giải của brettes drive: 32 pulses/mm stroke, tương đương: 0.0625% thể tích burettes; thời gian làm dầy và làm trống burettes là 20s ở tốc độ 100%.
- Màn hình diều khiển:
o Màn hình điều khiển: Touch control
o Độ phân giải màn hình: ¼ VGA 5.7” color TFT
o Độ phân giải: 320 x 240 p
53 | TỦ SẤY CHÂN KHÔNG | chiếc | 2 | Model: WOV -70 Xuất xứ: Hàn Quốc Hãng sản xuất: Daihan | 10000 | 20000 | 210000 | 420000 | Bào chế
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 Bơm chân không dầu lưu lượng 100 lít/phút
02 giá sấy
01 Bẫy khí dung tích khoảng 1000 ml để loại bỏ khí độc
05 m ống chân không, đủ lắp ráp hoàn chỉnh
Yêu cầu thông số kỹ thuật
- Dung tích 69 lít, vật liệu bền, chịu hoá chất ăn mòn
- Khoảng nhiệt độ tối đa: 2300C
- Hiển thị analog, hiển thị áp lực chân không
- Có bộ điều khiển chân không gắn liền, có van đóng mở tự động, có cửa kính an toàn, để quan sát dễ dàng
- Khoảng chân không 1 đến 75 cm Hg
- Bơm chân không dầu lưu lượng khoảng 100 lít/phút
54 | MÁY POWER LAB | chiếc | 1 | ADI/ Australia | 80000 | 80000 | 1680000 | 1680000 | Y học cơ sở
|  |  | 1 | Hệ thiết bị nghiên cứu sinh lý thường và gắng sức
|  |  | 1.1 | Bộ thu thập và xử lý dữ liệu
- Là bộ thiết bị dùng để thu nhận và xử lý tín hiệu, dùng chung cho tất cả các bộ thiết bị đo
- Đo cùng lúc 8 loại chỉ số sinh học
Bao gồm: 8 kênh tín hiệu tương tự đầu vào ( 4 cho tín hiệu single ended - cổng BNC và 4 kênh cho cả single-ended và difference- cổng Pod), bộ xử lý 16bit, tốc độ lấy mẫu tối đa 400 000 mẫu/giây.
Bộ vi xử lý và truyển dữ liệu
CPU: PowerPC 405GPr @240MHz
RAM: 16MB SDRAM
Cổng truyền dữ liệu và kết nối máy tính: USB 2.0
|  |  | 1.2 | Phần mềm
- Phần mềm điều khiển và phân tích LabChart, Scope
Phân tích số liệu on-line, off-line
Hiển thị dữ liệu của 32 kênh đo.
Hiển thị các công cụ như: Scope view, Zoom view, XY view
Tự động nhận biết các Module phần cứng như khuếch đại và các đầu đo
Tự động xuất các giá trị ghi ra biểu độ hoặc bảng thống kê
Chức năng đặt các thông số và chế độ đo ( Set -up)
Chức năng ghi ( recording feature)
Chức năng lựa chọn các hiển thị số liệu
Các phần mềm nghiên cứu chuyên sâu:
Nghiên cứu đáp ứng liều (Dose Response)
Peak Analysis
Blood Pressure
ECG Analysis
Heart Rate Variability
Spike Histogram
Metabolic
Video Capture
Cardiac Output
DMT Normalization
Circadian Analysis
|  |  | 1.3 | Modul khuếch đại điện sinh học Dùng cho người
Có thể sử dụng để ghi tín hiệu sinh học như: điện cơ, điện não, điện cơ,… điện thế gợi cảm vỏ não, điện thế hoạt động dây thần kinh cảm giác, cũng có thể sử dụng để nghiên cứu sự dẫn truyền của dây thần kinh.. trên người
Kiểu kết nối: Six-pin DIN/MS phù hợp với cáp sinh học 3 đầu
Cổng điều khiển: I2C vừa điều khiển vừa cấp nguồn
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 1.4 | Mô dul Phân tích thành phần khí thở
Thích hợp cho nghiên cứu chuyển hóa, ghi thể tích cơ thể, chức năng phổi.v.v..Nó cũng được sử dụng để chỉ thị nồng độ của CO2 và O2 trong thể dục trên người và động vật nhỏ
Tốc độ lấy mẫu: 35 to 200 mL/min (user variable)
Hệ thống phân tíchCO2 Hệ thống phân tích O2
Type: Hồng ngoại, quang học Type: quang phổ nhìn thấy
Dải: 0-10% CO2 Dải : 0-100% O2
Độ phân giả: 0.1% CO2 Độ phân giải : 0.01% O2
Tuyến tính: ± 0.1% CO2 Tuyến tính ± 0.2% O2
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 1.5 | Modul đo chức năng hô hấp
Dùng để đo áp lực, lưu lượng khí thở, thể tích khí thở…..trên người và động vật
Đầu vào:
Kiểu kết nối: Dùng hai ống Plastic đe dẫn dòng khí thở nghiên cứu
Dải đo cực đại: ±1 Inches H2O
Dải khuếch đại: ±20 mV to ±500 mV chia làm 5 bước
Áp Suất cực đại: ±28.1 Inches H2O (7 kPa)
Thời gian đáp ứng: 1 ms
I2C port: Điều khiển và cấp nguồn
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 1.6 | Đàu đo khí thở trên động vật lớn: Chó mèo thỏ..
Là phụ kiện đi kèm với Mô dul đo chức năng hô hấp
|  |  | 1.7 | Đàu đo khí thở trên động vật nhỏ: Chuột
Là phụ kiện đi kèm với Mô dul đo chức năng hô hấp
|  |  | 1.8 | Bộ kit sinh lý vận động
Là phụ kiện đi kèm với Mô dul Phân tích thành phần khí thở
|  |  | 1.9 | Modul đo nhiệt độ
Dùng đo nhiệt độ trong và ngoài cơ thể
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 2 | Modul khuếch đại điện sinh học Dùng cho động vật
- Ghi sóng điện cơ, điện não , điện tim, điện thế hoạt động dây thần kinh cảm giác, điện thế gợi cảm thị giác, điện thế gợi cảm vỏ não, ghi điện thế hoạt động kéo dài trong sự co cơ không chủ động(đo trên động vật)
Dải khuêch đại: ±5 µV to ±100 mV chia làm 14 bước
Đầu vào: Kiểu kết nối: 3 ổ căm 2mm
Cổng điều khiển: I2C vừa điều khiển vừa cấp nguồn
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 3 | Modul khuếch đại cầu
- Sử dụng để đo lực, sự thay đổi vị trí, áp lực sinh lý .. và rất lý tưởng cho nghiên cứu với nhiều kênh tín hiệu của mô cô lập
- Huyết áp trong của động vật ( Đo huyết áp có phá hủy)
- Nhiệt độ trong , ngoài cơ thể, nhiệt độ da trên người và động vật,
- Đặc biệt ứng dụng rất nhiều trong nghiên cứu cơ quan cô lấp, mô nuôi tách
Đầu vào: 1 kênh
Cổng điều khiển: I2C, vừa cấp nguồn vừa điều khiển
Tốc độ trao đổi thông tin: 50Kbít/s
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 3.1 | Đầu đo huyết áp trực tiếp
Đầu dò áp lực sinh lý thích hợp cho đo áp lực của động, tĩnh mạch máu trên động vật, cũng có thể sử dụng để đo áp lực nội sọ, áp lực trong hệ tiết niệu, cũng như để đo động học của hệ tiết niệu bằng phương pháp đặt cathete động vật lớn: chó, mèo, thỏ…
Dải áp suất hoạt động: –20 đến 300 mmHg
Kiếu kết nối: 8-pin DIN
Là phụ kiện đi kèm với modul khuếch đại cầu
|  |  | 3.2 | Phụ kiện calibration đầu đo áp suất
Là phụ kiện đi kèm với modul khuếch đại cầu
|  |  | 4 | Modul điện kích thích
Dùng tạo dòng kích thích trong nghiên cứu thần kinh, cơ, mô nuôi tách
Kết nối với khối "Bộ thu thập và xử lý dữ liệu" khi sử dụng
|  |  | 5 | Nerve and Muscle Kit
Dùng để nghiên cứu truyền dẫn thần kinh (trên dây thần kinh động vật cô lập, Nghiên cứu cơ trơn, cơ xương, cơ tim
Bộ KIT bao gồm
Đầu đo lực
Điện cự kích thích
Daây nối kẹp cá sấu
Bộ giữ cơ
Giá treo đầu đo lực
Buồng thàn kinh
|  |  | 6 | Bộ KIT dược lý (dùng trong giảng dạy)
Dùng nghiên cứu về sinh lý dược, đáp ứng liều (Dose), nghiên cứu mô cơ cô lập….
Bộ KIT bao gồm
Buồng cô lập
Modul pod cầu
Đầu đo lực
|  |  | 7 | Modul đo huyết áp không phá hủy trên chuột
Đo huyết áp trên đuôi động vật nhỏ (chuột)
Đo bằng phương pháp không phá hủy
Áp suất bơm phồng tối đa: 200 hoặc 280 mmHg.
thời gian chu trình: 90 – 420 BPM
22 seconds (for 200 mmHg)
41 seconds (for 280 mmHg).
|  |  | 7.1 | Thiết bị giữ chuột làm thí nghiệm:
Phụ kiện đi kèm Modul đo huyết áp không phá hủy trên chuột
|  |  | 8 | Computer :
Máy tính: Intel Core2 Duo E7500 2*2.93GHz/3MB L2/ FSB 1066MHz/ 2GB DDR3/ 320GB (7200RPM) SATA/ DVD-RW / Intel GMA X4500/ 8*USB 2.0 (4*Front)/ Gigabit Ethernet/ Surround 5.1/ DOS/ Mini Tower.
Bản quyền phần mềm Windows Pro 7 SP1 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD.
Monitor màn hình tinh thể lỏng LCD ≥ 17”.
55 | MÁY QUANG PHỔ CÓ ROTOR DÙNG CHO NUÔI CẤY TẾ BÀO | chiếc | 1 | Model: TC94 Xuất xứ: USA Hãng sản xuất: TECO | 10000 | 10000 | 210000 | 210000 | Hóa sinh
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính, 01 bộ giá đo mẫu.
Phân mềm phân tích
01 bộ máy tính và máy in
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Phần trắc quang, đo sáng
+ Dải bước sóng: 200 – 1000 nm. Độ chính xác bước sóng: ± 2nm, độ lặp lại của bước sóng: ± 0,2 nm. Dải động học: 0 – 4 OD, độ phân giải: 0,0001 OD, độ chính xác (OD): ± 1% ± 0,01OD từ 0 đến 2,0 OD, độ tuyến tính (OD): ±1% từ 0 đến 2, OD, độ lặp lại: 1% ± 0,005 OD. Tốc độ đọc: 15 giây/khay 96 giếng.
+ Khay mang có cấu hình chuẩn là đĩa 96 giếng, có thể sử dụng được cho khay mang thanh strips.
+ Phần điện tử:
+ Màn hình hiển thị LCD
+ Yêu cầu về máy in: Kết nối qua cổng song song với bộ nhớ đệm tối thiểu đạt được là 2 kbyte.
+ Bộ nhớ: RAM, lưu giữ được kết quả xét nghiệm.
+ Phần mềm phân tích kết quả:
+ Tốc độ phân tích: Đọc và in kết quả với bản plate 96 giếng trong thời gian khoảng 2 phút. Có các chế độ tính toán: Hiệu chuẩn đơn điểm, đọc và vẽ đồ thị theo dạng điểm nối điểm, phức hợp hồi quy (đường cong), hồi quy đường thẳng (log/logi), đo độ hấp thụ theo giếng, đo nhiều điểm với kết quả là % hấp thụ.
+ Hiển thị được các bước thao tác trợ giúp người dùng, báo hiệu các lỗi, đọc riêng từng phần của khay, hiển thị ngày giờ, các giới hạn thao tác, kiểm tra hệ thống bán phần, xây dựng và vẽ bản đồ các đường cong đo.
56 | KÍNH HIỂN VI SOI NỐI CÓ KẾT NỐI CAMERA. | chiếc | 1 | Model: MSZ5000 Xuất xứ: Đức Hãng sản xuất: AKRUSS | 15000 | 15000 | 315000 | 315000 | Thực Vật
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
Thân kính được thiết kế với độ phóng đại trên thân máy từ 0.67X đến 4.5X với góc nghiêng 450 so với đầu quan sát: 01
Tay đỡ đầu quan sát cho thân kính: 01
Đĩa đựng mẫu vật với 2 mặt đen trắng: 01
Thị kính 10X với trường quan sát rộng ( F.N 22mm) có ốc cố định thuận tiện cho việc di chuyển chỗ làm việc có bộ phận điều chỉnh tiêu cự: 02
Bộ nguồn sáng lạnh cáp quang
Cấu hình chuẩn bao gồm.
- Bộ nguồn sáng 12V22W bao gồm bộ phân kết nối và bóng đèn tiêu chuẩn đã lắp sẵn trong buồng đèn : 01
- Cáp truyền đường sáng kiểu 2 vòi : 01
- Dây nguồn : 01
Máy chụp ảnh và truyền hình kỹ thuật số chuyên dụng Dùng cho Kính hiển vi
*Đặc tính kỹ thuật
Máy ảnh chuyên dụng dùng cho kính hiển vi với độ phân giải 2.000.000 Pixels với độ nhậy cao có ứng dụng với nhiều phương pháp chụp chụp như ánh sáng thường, huỳnh quang, nền đen, phản pha… Truyền trực tiếp ra máy tính và chụp trực tiếp trên máy tính có phần mềm sử lý hình ảnh Cấu hình cung cấp theo máy bao gồm.
- Máy chụp ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao : 01
- Cáp kết nối giữa bộ phận thu hình ảnh từ bộ phận DP21-CU với máy tính Laptop: 01
- ống nối trực tiếp máy ảnh với Kính hiển vi với độ phóng đại 0.5X: 01
- Đĩa DVD phần mềm Cellsens sử lý hình ảnh : 01
-Máy tính Laptop do Hãng Sản xuẩt HP tương thich với phần mềm máy ảnh: 01
57 | MÁY ĐO HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI | chiếc | 1 | Model: 871 Xuất xứ: Nhật Bản Hãng sản xuất: NIHON | 44000 | 44000 | 924000 | 924000 | Vật lý-Hóa lý
Yêu cầu cấu hình thiết bị bao gồm:
01 máy chính, 01 đầu đo
01 bình đựng mẫu, 01 bộ mẫu chuẩn
Yêu cầu thông số kỹ thuật
Máy có hai khoảng đo: Từ 1 đến 20 và từ 1 đến 200
Độ chính xác: ± 0,2%
Độ lặp lại và độ tuyến tính tốt hơn ± 0,2%
Tín hiệu đo được khuâch đại trong 1 bình đo mẫu và đầu phân tán có tần số 10Khz
Maximum Conductivity of Sample：
Range 1- 20, ±1μS/cm
Range 1-200, ±10μS/cm
(<0.05 mM 1:1 electrolyte)
Hiển thị LCD
58 | Máy khối phổ LCMSMS/ ESI/APCI | chiếc | 2 | LCMS 1260/1290 infinity/ 6430 Triple quadrupole . Hãng Agilent Germany-USA | 400000 | 800000 | 8400000 | 16800000 | BM.Hóa Dược, Phân tích
Cấu hình và yêu cầu kỹ thuật bao gồm:
|  | chiếc | 1 | ● Bộ bơm hai dung môi áp suất cao
- Khoảng ổn định dòng: + ≤ 0.001 - ≥ 5.0 ml/phút, bước tăng ≤0.001 ml/phút
- Khoảng dòng: ≤ 0.05-≥ 5 ml/phút
- Độ chính xác tốc độ dòng: ≤ 0.07% hoặc ≤ 0.02 phút SD
- Độ chính xác dòng: ≤ ±1% hay 10 ul/phút
- Khoảng áp suất hoạt động: + ≥ 120 Mpa (0–≥ 1200 bar) tới ≥ 5 ml/phút
- Thể tích trễ: < 45 ul.
- Khoảng thành phần pha trộn: 0-100%.
- Độ chính xác thành phần: < 0.15% RSD hay 0.04 phút SD
- Độ đúng thành phần: +/- 0.35% tại dòng 2ml/phút, ở áp 100 bar
|  | chiếc | 1 | ● Bộ rửa Piston tự động và liên tục
- Sử dụng khi chạy đệm có nồng độ muối cao để kéo dài tuổi thọ của bơm, nồng độ muối cao hơn 0.1M
|  | chiếc | 1 | ● Bộ loại khí chân không trực tuyến
- Tốc độ dòng: 0-5 ml/mỗi kênh
- Số kênh: 2 kênh
- Thể tích trong: 1.5 ml / kênh
- Vật liệu: TFE,/PĐ copolymer, PPS, FEP, PEEK
- 4 chai đựng dung môi
|  | chiếc | 1 | ● Bơm mẫu tự động hiệu năng cao
+ Gồm 2 khay đĩa giếng (96 và 384 hố giếng) + 10 vị trí lọ 2ml
+ Gồm ≥ 108 vị trí lọ 2ml với 2 khay 54 vị trí + 10 vị trí lọ 2ml
- Độ chính xác tiêm: +/- 1% (10ul, n=10)
- Lượng quá mẫu (carry over): < 0.004%
- Dung lượng tiêm mẫu (khoảng chuẩn): 0.1- ≤ 40 µl mà không bị mất mẫu hay phải thay loop
- Dung lượng tiêm mẫu mở rộng: đến ≥ 1500 µl
- Valve Rheodyne với áp suất làm việc tới: ≥ 600 bar (≥ 8700 psi)
- Độ đúng (precision): <0.25% RSD từ 5-40 μl, < 0.5 %RSD from 2 – 5 μL, < 0.7 %RSD from 1 – 2 μL, < 1.5 %RSD from 0.5 – 1 μL
- Khoảng độ nhớt của mẫu: ≥ 0.2– ≤ 5 cp
- Chu kỳ bơm: ≤ 21 giây tuỳ thuộc điều khiện và thể tích tiêm 5ul
|  | chiếc | 1 | ● Buồng điều nhiệt cột
- Dung lượng cột: Có thể lắp ≥ 3 cột loại 30 cm
- Khoảng nhiệt độ: dưới nhiệt độ phòng 10oC đến ≥ 100oC
- Độ ổn định nhiệt độ: ≤ +/- 0.05oC
- Nhiệt độ lên đến ≥ 100oC cho tốc độ dòng lên đến 5 ml/phút
- Độ chính xác về nhiệt độ: ≤ ± 0.8oC (với hiệu chuẩn là ± 0,5 ºC)
- Tốc độ gia/giảm nhiệt độ: + ≤ 5 phút từ nhiệt độ phòng đến 40 oC. + ≤ 10 phút từ 40 oC xuống 20 oC.
- Thể tích chết: + 1.6 ul cho vùng trao đổi nhiệt ít bị phân tán + 3 µl cho khoang bên trái. + 6 µl cho khoang bên phải.
|  | chiếc | 1 | ● Thiết bị khối phổ 3 lần tứ cực MSMS
- Kỹ thuật ion hoá bao gồm 2 chế độ ESI và APCI
- Thang khối: 5 – 2,250 amu
- Độ phân giải: 0.5 amu
- Tốc độ quét phổ: 5,200 amu/giây
- Độ ổn định khối: < 0.1 amu trong 24 h
- Độ tuyến tính động học: > 6 x 106
- Đầu dò (Detector) nhân điện: Loại Detector năng lượng cao chuyển đổi dynode quang và bộ nhân điện high - gain
Độ nhạy
- Chế độ quét ESI kỹ thuật MRM (SRM) khi bơm 1 pg reserpine cho tín hiệu S/N: > 500:1
Độ đúng khối:
- 0.1 Da from 5 – 1,000 m/z
- 0.01% from 1,000 – 2,000 m/z
- 0.02% from 2,000 – 2,250 m/z
- Thời gian lưu đo tối thiểu MRM tối thiểu: 1 ms
- Số bước chuyển đổi MRM transitions: 500 / khoảng thời gian
- Số ion chuyển tiếp cho một phương pháp: > 40,000
- Số lần chuyển động học: 4000 lần chuyển ion /phương pháp
- Thời gian làm sạch ion trong buồng va chạm:: < 1 ms
- Điều khiển hệ sắc ký lỏng và khối phổ qua một phần mềm duy nhất
- Các thông số có thể chương trình hóa theo thời gian:
+ Chuyển đổi cực đo âm/dương ≤ 30 ms
Hệ thống chân không tự động
- Hệ thống bơm đa cấp và bơm thứ cấp
|  | chiếc | 1 | ● Phần mềm điều khiển thiết bị và máy tính máy in
● Các thiết bị hỗ trợ cho máy khối phổ hoạt động
|  | chiếc | 1 | * Máy sinh khí N2
- Tốc độ dòng tối đa: 30 lít/phút (Không có Phthalate)
- Độ tính khiết tối đa: 99,5%
- Áp suất đầu ra tối đa: 116 psi (8 bar)
- Độ ồn <58 dB(A)
- Bao gồm thiết bị nén khí có sẵn trong máy.
* Bình khí nitơ tinh khiết 99.999% và van điều áp
* Cột phân tích các loại cho phân giải nhanh
|  | chiếc | 2 | - Cột C18, 2.1x150x mm, 2.7 um, nhiệt độ giới hạn 60 oC, pH 2-8, lượng C 8%
|  | chiếc | 2 | - Cột proshell tiết kiệm dung môi SB-C18, 3x150x mm, 2.7 um, nhiệt độ giới hạn 60 oC, pH 2-8, lượng C 8%
|  | chiếc | 1 | * Bộ lưu điện online 10 KVA
TỔNG CỘNG: | [5 empty] | 2500000 |  | 52500000
| T.PHÒNG VẬT TƯ & TTB |  |  |  | KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
| DS. Phạm Văn Quyến |  |  |  | PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu